## Raw Data
Line | Peak Nr. | Identifier 2 | Identifier 1 | Analysis | Amount | Area All | d 18O/16O | Amt% | Ampl. 28 | rd 30CO/28CO | rR 29CO/28CO | d 13C/12C
1 | 2 | Standard | WWW-j1 | 46978 | 0.7 | 349.241 | -8.74 | 88.889 | 7955.9 | -12.246 | 1.1273 | -20.6571
1 | 3 | Standard | WWW-j1 | 46978 | 0.7 | 133.474 | 3.4848 | 88.889 | 7119.7 | -0.1149 | 1.1089 | -37.4022
2 | 2 | Standard | WWW-j1 | 46979 | 0.7 | 350.903 | -8.7896 | 89.3121 | 8111.7 | -12.2969 | 1.1269 | -21.3201
2 | 3 | Standard | WWW-j1 | 46979 | 0.7 | 133.506 | 3.6812 | 33.98 | 7156.5 | 0.0809 | 1.1094 | -37.2868
3 | 2 | Standard | WWW-j1 | 46980 | 0.7 | 354.424 | -8.7908 | 90.2082 | 8181.3 | -12.2982 | 1.1265 | -21.3856
3 | 3 | Standard | WWW-j1 | 46980 | 0.7 | 133.46 | 3.6758 | 33.9682 | 7123.1 | 0.0754 | 1.109 | -37.3663
4 | 2 | Standard | WWW-j1 | 46981 | 0.7 | 349.84 | -8.9457 | 89.0415 | 8023.8 | -12.4526 | 1.1265 | -21.4548
4 | 3 | Standard | WWW-j1 | 46981 | 0.7 | 133.62 | 3.6945 | 34.0091 | 7119.8 | 0.0938 | 1.109 | -37.4124
5 | 2 | Standard | WWW-j1 | 46982 | 0.7 | 345.052 | -8.8962 | 87.8229 | 7981.8 | -12.4031 | 1.1264 | -21.3975
5 | 3 | Standard | WWW-j1 | 46982 | 0.7 | 133.813 | 3.5409 | 34.0581 | 7141 | -0.0592 | 1.1088 | -37.4643
6 | 2 | Standard | WWW-j1 | 46983 | 0.7 | 351.077 | -8.9579 | 89.3564 | 8130.7 | -12.4646 | 1.1267 | -21.3999
6 | 3 | Standard | WWW-j1 | 46983 | 0.7 | 133.821 | 3.6492 | 34.0601 | 7161.3 | 0.049 | 1.1093 | -37.2809
7 | 2 | Standard | WWW-j1 | 46984 | 0.7 | 347.672 | -9.0065 | 88.4896 | 8031.8 | -12.5129 | 1.1266 | -21.4171
7 | 3 | Standard | WWW-j1 | 46984 | 0.7 | 133.755 | 3.6712 | 34.0434 | 7138.7 | 0.0708 | 1.1092 | -37.3231
8 | 2 | Standard | WWW-j1 | 46985 | 0.7 | 343.425 | -8.8342 | 87.4089 | 7970.2 | -12.3415 | 1.1266 | -21.3938
8 | 3 | Standard | WWW-j1 | 46985 | 0.7 | 134.116 | 3.7081 | 34.1353 | 7152.8 | 0.1076 | 1.1092 | -37.2748
9 | 2 | Standard | WWW-j1 | 46986 | 0.7 | 345.361 | -9.0034 | 88.889 | 8010.3 | -12.51 | 1.1266 | -21.4573
9 | 3 | Standard | WWW-j1 | 46986 | 0.7 | 133.78 | 3.641 | 88.889 | 7091.5 | 0.0409 | 1.1093 | -37.286
10 | 2 | Probe 1 | S1 | 46987 | 0.7 | 359.999 | -4.4889 | 92.6565 | 8369.2 | -8.0163 | 1.1267 | -21.4546
10 | 3 | Probe 1 | S1 | 46987 | 0.7 | 134.253 | 3.6235 | 34.5539 | 7038.9 | 0.0233 | 1.1092 | -37.3146
11 | 2 | Probe 1 | S1 | 46988 | 0.7 | 358.162 | -4.2996 | 92.1837 | 8350.3 | -7.8278 | 1.1266 | -21.4454
11 | 3 | Probe 1 | S1 | 46988 | 0.7 | 134.117 | 3.7319 | 34.5191 | 7110.9 | 0.1314 | 1.1093 | -37.2346
12 | 2 | Probe 1 | S1 | 46989 | 0.7 | 353.782 | -4.3153 | 91.0565 | 8215.1 | -7.8436 | 1.1266 | -21.514
12 | 3 | Probe 1 | S1 | 46989 | 0.7 | 134.118 | 3.715 | 34.5193 | 7048.7 | 0.1146 | 1.1093 | -37.2665
13 | 2 | Probe 2 | S1 | 46990 | 0.7 | 363.52 | -4.2588 | 93.5628 | 8471.9 | -7.7873 | 1.1267 | -21.4627
13 | 3 | Probe 2 | S1 | 46990 | 0.7 | 134.176 | 3.699 | 34.5343 | 7088.1 | 0.0985 | 1.1092 | -37.3022
14 | 2 | Probe 2 | S1 | 46991 | 0.7 | 362.741 | -4.2239 | 93.3624 | 8457.6 | -7.7523 | 1.1267 | -21.3791
14 | 3 | Probe 2 | S1 | 46991 | 0.7 | 134.285 | 3.6471 | 34.5624 | 7043.7 | 0.0471 | 1.1093 | -37.2357
15 | 2 | Probe 2 | S1 | 46992 | 0.7 | 359.335 | -4.1927 | 92.4858 | 8342.4 | -7.7214 | 1.1266 | -21.4891
15 | 3 | Probe 2 | S1 | 46992 | 0.7 | 134.116 | 3.7065 | 34.5189 | 7080.8 | 0.1061 | 1.1092 | -37.2496
16 | 2 | Probe 3 | S1 | 46993 | 0.7 | 357.231 | -4.2724 | 91.9442 | 8274.7 | -7.8008 | 1.1267 | -21.4622
16 | 3 | Probe 3 | S1 | 46993 | 0.7 | 134.315 | 3.6429 | 34.57 | 7066.7 | 0.0428 | 1.1093 | -37.2663
17 | 2 | Probe 3 | S1 | 46994 | 0.7 | 358.386 | -4.3632 | 92.2414 | 8314 | -7.8912 | 1.1266 | -21.4638
17 | 3 | Probe 3 | S1 | 46994 | 0.7 | 134.355 | 3.6576 | 34.5804 | 7077.3 | 0.0574 | 1.1092 | -37.2797
18 | 2 | Probe 3 | S1 | 46995 | 0.7 | 363.59 | -4.2943 | 93.5809 | 8438.3 | -7.8226 | 1.1266 | -21.4474
18 | 3 | Probe 3 | S1 | 46995 | 0.7 | 134.419 | 3.6896 | 34.5968 | 7026 | 0.0893 | 1.1092 | -37.244
19 | 2 | Probe 4 | S1 | 46996 | 0.7 | 361.077 | -4.182 | 92.934 | 8349.1 | -7.7107 | 1.1266 | -21.4412
19 | 3 | Probe 4 | S1 | 46996 | 0.7 | 134.515 | 3.71 | 34.6215 | 7072.1 | 0.1095 | 1.1092 | -37.3088
20 | 2 | Probe 4 | S1 | 46997 | 0.7 | 358.159 | -4.323 | 92.1829 | 8325.1 | -7.8513 | 1.1266 | -21.5424
20 | 3 | Probe 4 | S1 | 46997 | 0.7 | 134.582 | 3.5952 | 34.6388 | 7097.5 | -0.0049 | 1.1092 | -37.348
21 | 2 | Probe 4 | S1 | 46998 | 0.7 | 363.262 | -4.2942 | 93.4965 | 8455.9 | -7.8225 | 1.1266 | -21.4644
21 | 3 | Probe 4 | S1 | 46998 | 0.7 | 134.712 | 3.704 | 34.6721 | 7121.5 | 0.1037 | 1.1092 | -37.2165
22 | 2 | Standard | WWW-j1 | 46999 | 0.7 | 357.522 | -8.801 | 92.019 | 8321.4 | -12.3085 | 1.1265 | -21.4663
22 | 3 | Standard | WWW-j1 | 46999 | 0.7 | 135.025 | 3.792 | 34.7528 | 7063.1 | 0.1913 | 1.1093 | -37.213
23 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47000 | 0.7 | 360.372 | -9.0275 | 92.7526 | 8385.9 | -12.534 | 1.1265 | -21.4742
23 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47000 | 0.7 | 135.157 | 3.7918 | 34.7868 | 7088.2 | 0.1911 | 1.1093 | -37.2011
24 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47001 | 0.7 | 356.168 | -9.0562 | 91.6705 | 8255 | -12.5627 | 1.1265 | -21.5228
24 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47001 | 0.7 | 134.919 | 3.6754 | 34.7255 | 7065.3 | 0.0751 | 1.1093 | -37.2988
25 | 2 | Probe 5 | S2 | 47002 | 0.7 | 365.421 | 24.8072 | 94.052 | 8463.7 | 21.145 | 1.1273 | -21.3788
25 | 3 | Probe 5 | S2 | 47002 | 0.7 | 134.899 | 3.7267 | 34.7202 | 7061.8 | 0.1262 | 1.1093 | -37.2674
26 | 2 | Probe 5 | S2 | 47003 | 0.7 | 367.647 | 25.7042 | 94.625 | 8537.1 | 22.0377 | 1.1274 | -21.4118
26 | 3 | Probe 5 | S2 | 47003 | 0.7 | 135.375 | 3.6708 | 34.8429 | 7075.4 | 0.0704 | 1.1093 | -37.313
27 | 2 | Probe 5 | S2 | 47004 | 0.7 | 360.46 | 25.9382 | 92.7752 | 8337.4 | 22.2707 | 1.1274 | -21.4289
27 | 3 | Probe 5 | S2 | 47004 | 0.7 | 135.252 | 3.6542 | 34.8111 | 7128.5 | 0.054 | 1.1094 | -37.2664
28 | 2 | Probe 6 | S2 | 47005 | 0.7 | 363.854 | 25.9926 | 93.6488 | 8445.3 | 22.3247 | 1.1274 | -21.4671
28 | 3 | Probe 6 | S2 | 47005 | 0.7 | 135.488 | 3.6925 | 34.8719 | 7137.8 | 0.0921 | 1.1094 | -37.295
29 | 2 | Probe 6 | S2 | 47006 | 0.7 | 362.038 | 26.1154 | 93.1814 | 8382.9 | 22.447 | 1.1274 | -21.4073
29 | 3 | Probe 6 | S2 | 47006 | 0.7 | 135.587 | 3.6388 | 34.8973 | 7105.7 | 0.0388 | 1.1094 | -37.2326
30 | 2 | Probe 6 | S2 | 47007 | 0.7 | 357.772 | 26.1051 | 92.0833 | 8287.4 | 22.4367 | 1.1274 | -21.4836
30 | 3 | Probe 6 | S2 | 47007 | 0.7 | 135.446 | 3.6447 | 34.861 | 7093 | 0.0445 | 1.1094 | -37.2836
31 | 2 | Probe 7 | S2 | 47008 | 0.7 | 366.191 | 26.1947 | 94.2503 | 8504.4 | 22.5259 | 1.127 | -21.444
31 | 3 | Probe 7 | S2 | 47008 | 0.7 | 135.584 | 3.6896 | 34.8967 | 7099.3 | 0.0892 | 1.1089 | -37.2712
32 | 2 | Probe 7 | S2 | 47009 | 0.7 | 364.143 | 26.3973 | 93.7233 | 8438.1 | 22.7275 | 1.1275 | -21.4417
32 | 3 | Probe 7 | S2 | 47009 | 0.7 | 135.683 | 3.71 | 34.9222 | 7186.1 | 0.1096 | 1.1094 | -37.2558
33 | 2 | Probe 7 | S2 | 47010 | 0.7 | 357.411 | 26.2543 | 91.9904 | 8267.5 | 22.5853 | 1.127 | -21.4472
33 | 3 | Probe 7 | S2 | 47010 | 0.7 | 135.812 | 3.7079 | 34.9552 | 7156.4 | 0.1075 | 1.109 | -37.282
34 | 2 | Probe 8 | S2 | 47011 | 0.7 | 364.657 | 26.3307 | 93.8556 | 8449.6 | 22.6613 | 1.127 | -21.4258
34 | 3 | Probe 8 | S2 | 47011 | 0.7 | 135.902 | 3.6904 | 34.9784 | 7177.5 | 0.0901 | 1.109 | -37.2624
35 | 2 | Probe 8 | S2 | 47012 | 0.7 | 364.921 | 26.5414 | 93.9234 | 8441.9 | 22.8709 | 1.127 | -21.4784
35 | 3 | Probe 8 | S2 | 47012 | 0.7 | 136.039 | 3.6884 | 35.0139 | 7116.9 | 0.0881 | 1.109 | -37.2768
36 | 2 | Probe 8 | S2 | 47013 | 0.7 | 362.285 | 26.3111 | 93.245 | 8393.2 | 22.6417 | 1.127 | -21.476
36 | 3 | Probe 8 | S2 | 47013 | 0.7 | 136 | 3.7008 | 35.0038 | 7199.7 | 0.1005 | 1.1091 | -37.237
37 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47014 | 0.7 | 347.798 | -7.313 | 89.5162 | 8082.2 | -10.8275 | 1.1263 | -21.5219
37 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47014 | 0.7 | 136.174 | 3.6044 | 35.0484 | 7169.5 | 0.0044 | 1.109 | -37.3118
38 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47015 | 0.7 | 357.609 | -8.294 | 92.0414 | 8289.3 | -11.8039 | 1.1263 | -21.5181
38 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47015 | 0.7 | 135.927 | 3.668 | 34.9849 | 7125 | 0.0678 | 1.109 | -37.2801
39 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47016 | 0.7 | 353.046 | -8.5692 | 90.867 | 8181.9 | -12.0779 | 1.1263 | -21.4944
39 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47016 | 0.7 | 136.149 | 3.7542 | 35.0422 | 7170.9 | 0.1537 | 1.109 | -37.2461
40 | 2 | Skalierung | BGP-j1 | 47017 | 0.7 | 357.198 | -22.6586 | 91.9358 | 8296.6 | -26.1026 | 1.126 | -21.5297
40 | 3 | Skalierung | BGP-j1 | 47017 | 0.7 | 136.139 | 3.6638 | 35.0394 | 7158.3 | 0.0635 | 1.109 | -37.2939
41 | 2 | Skalierung | BGP-j1 | 47018 | 0.7 | 364.064 | -23.1812 | 93.7027 | 8423.4 | -26.6227 | 1.126 | -21.508
41 | 3 | Skalierung | BGP-j1 | 47018 | 0.7 | 136.38 | 3.6003 | 35.1015 | 7140.5 | 0.0004 | 1.1091 | -37.2749
42 | 2 | Skalierung | BGP-j1 | 47019 | 0.7 | 362.778 | -23.1459 | 93.3719 | 8422.8 | -26.5875 | 1.126 | -21.4607
42 | 3 | Skalierung | BGP-j1 | 47019 | 0.7 | 136.312 | 3.7257 | 35.084 | 7142.5 | 0.1253 | 1.1091 | -37.2316
43 | 2 | Skalierung | BGP-j1 | 47020 | 0.7 | 359.638 | -23.2669 | 92.5637 | 8346.1 | -26.708 | 1.126 | -21.4835
43 | 3 | Skalierung | BGP-j1 | 47020 | 0.7 | 136.506 | 3.7535 | 35.134 | 7151.1 | 0.1529 | 1.1091 | -37.2616
44 | 2 | Skalierung | BGP-j1 | 47021 | 0.7 | 353.019 | -23.335 | 90.8601 | 8186.9 | -26.7757 | 1.126 | -21.4509
44 | 3 | Skalierung | BGP-j1 | 47021 | 0.7 | 136.553 | 3.8129 | 35.146 | 7166 | 0.2121 | 1.1091 | -37.2045
45 | 2 | Skalierung | BGP-j1 | 47022 | 0.7 | 362.96 | -23.4558 | 93.4186 | 8436.5 | -26.8961 | 1.1261 | -21.5081
45 | 3 | Skalierung | BGP-j1 | 47022 | 0.7 | 136.215 | 3.7374 | 35.059 | 7137.8 | 0.1367 | 1.1091 | -37.315
46 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47023 | 0.7 | 364.368 | -9.5301 | 93.781 | 8436.7 | -13.0342 | 1.1264 | -21.452
46 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47023 | 0.7 | 136.585 | 3.7256 | 35.1542 | 7152.5 | 0.1252 | 1.1091 | -37.2513
47 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47024 | 0.7 | 361.54 | -9.3729 | 93.0533 | 8341 | -12.8778 | 1.1264 | -21.4625
47 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47024 | 0.7 | 136.401 | 3.6623 | 35.1069 | 7156.4 | 0.062 | 1.1091 | -37.272
48 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47025 | 0.7 | 356.371 | -9.1 | 91.7227 | 8287.7 | -12.6063 | 1.1263 | -21.5253
48 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47025 | 0.7 | 136.641 | 3.7797 | 35.1687 | 7199.9 | 0.1789 | 1.1091 | -37.2696
49 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47026 | 0.7 | 356.157 | -9.0946 | 91.6676 | 8252.9 | -12.6007 | 1.1264 | -21.419
49 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47026 | 0.7 | 136.451 | 3.7097 | 35.1197 | 7206.8 | 0.1094 | 1.1091 | -37.2298
50 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47027 | 0.7 | 357.821 | -9.0295 | 92.0961 | 8321.5 | -12.536 | 1.1264 | -21.4762
50 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47027 | 0.7 | 136.505 | 3.6183 | 35.1337 | 7167.2 | 0.0182 | 1.1091 | -37.2956
51 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47028 | 0.7 | 357.772 | -9.0368 | 92.0833 | 8288.1 | -12.5433 | 1.1264 | -21.4631
51 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47028 | 0.7 | 136.708 | 3.7762 | 35.186 | 7146.5 | 0.1755 | 1.1091 | -37.2803
52 | 2 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47029 | 0.7 | 353.169 | 7.5279 | 90.8986 | 8195.7 | 3.9451 | 1.1267 | -21.4957
52 | 3 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47029 | 0.7 | 136.637 | 3.7554 | 35.1677 | 7158.2 | 0.1548 | 1.1092 | -37.2481
53 | 2 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47030 | 0.7 | 360.573 | 7.9121 | 92.8044 | 8391.1 | 4.3275 | 1.1267 | -21.5201
53 | 3 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47030 | 0.7 | 136.789 | 3.654 | 35.2067 | 7198.5 | 0.0538 | 1.1092 | -37.2527
54 | 2 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47031 | 0.7 | 352.589 | 8.0672 | 90.7495 | 8209 | 4.4819 | 1.1267 | -21.4885
54 | 3 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47031 | 0.7 | 136.688 | 3.7101 | 35.1808 | 7154.7 | 0.1097 | 1.1092 | -37.2385
55 | 2 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47032 | 0.7 | 359.629 | 8.3216 | 92.5613 | 8336.7 | 4.7351 | 1.1267 | -21.5014
55 | 3 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47032 | 0.7 | 136.744 | 3.7805 | 35.1952 | 7146.1 | 0.1798 | 1.1091 | -37.2658
56 | 2 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47033 | 0.7 | 352.485 | 8.2705 | 90.7226 | 8187.8 | 4.6844 | 1.1267 | -21.4358
56 | 3 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47033 | 0.7 | 136.675 | 3.7838 | 35.1775 | 7183.3 | 0.1832 | 1.1092 | -37.1768
57 | 2 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47034 | 0.7 | 364.422 | 8.2212 | 93.7949 | 8474.8 | 4.6352 | 1.1268 | -21.5044
57 | 3 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47034 | 0.7 | 136.851 | 3.651 | 35.2227 | 7164.3 | 0.0508 | 1.1091 | -37.3098
58 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47035 | 0.7 | 356.211 | -8.2926 | 91.6817 | 8214.9 | -11.8024 | 1.1264 | -21.4658
58 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47035 | 0.7 | 136.75 | 3.703 | 35.1967 | 7209.9 | 0.1026 | 1.1092 | -37.2593
59 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47036 | 0.7 | 343.002 | -8.6245 | 88.2819 | 7958.5 | -12.133 | 1.1264 | -21.5403
59 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47036 | 0.7 | 136.819 | 3.753 | 35.2146 | 7177.9 | 0.1523 | 1.1092 | -37.2808
60 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47037 | 0.7 | 363.438 | -8.9067 | 93.5417 | 8417.6 | -12.4138 | 1.1264 | -21.48
60 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47037 | 0.7 | 136.977 | 3.71 | 35.255 | 7168.6 | 0.1097 | 1.1092 | -37.2344
61 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47038 | 0.7 | 363.067 | -8.8068 | 93.4463 | 8454.9 | -12.3143 | 1.1265 | -21.4661
61 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47038 | 0.7 | 136.723 | 3.7448 | 35.1898 | 7178.6 | 0.1442 | 1.1092 | -37.3009
62 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47039 | 0.7 | 359.667 | -8.8439 | 92.5712 | 8338.6 | -12.3513 | 1.1265 | -21.4859
62 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47039 | 0.7 | 136.915 | 3.6804 | 35.2392 | 7161.8 | 0.0801 | 1.1092 | -37.28
63 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47040 | 0.7 | 352.973 | -8.6633 | 90.8483 | 8167.3 | -12.1715 | 1.1264 | -21.5095
63 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47040 | 0.7 | 136.894 | 3.751 | 35.2339 | 7300.6 | 0.1504 | 1.1092 | -37.2734
64 | 2 | Probe 9 | S3 | 47041 | 0.7 | 363.915 | 54.6849 | 93.6644 | 8360.4 | 50.8837 | 1.127 | -21.6807
64 | 3 | Probe 9 | S3 | 47041 | 0.7 | 138.402 | 3.8015 | 35.6218 | 7325.3 | 0.2007 | 1.1087 | -37.247
65 | 2 | Probe 9 | S3 | 47042 | 0.7 | 360.775 | 55.8541 | 92.8564 | 8360.2 | 52.0482 | 1.1274 | -21.382
65 | 3 | Probe 9 | S3 | 47042 | 0.7 | 136.845 | 3.5957 | 35.2212 | 7239.2 | -0.0043 | 1.1087 | -37.2902
66 | 2 | Probe 9 | S3 | 47043 | 0.7 | 351.679 | 56.6089 | 90.5153 | 8173.7 | 52.7995 | 1.1273 | -21.4121
66 | 3 | Probe 9 | S3 | 47043 | 0.7 | 136.8 | 3.7798 | 35.2097 | 7160.4 | 0.179 | 1.1087 | -37.2609
67 | 2 | Probe 10 | S3 | 47044 | 0.7 | 359.602 | 56.7483 | 92.5545 | 8341.6 | 52.9383 | 1.1279 | -21.3975
67 | 3 | Probe 10 | S3 | 47044 | 0.7 | 136.69 | 3.7258 | 35.1812 | 7274 | 0.1254 | 1.1092 | -37.2161
68 | 2 | Probe 10 | S3 | 47045 | 0.7 | 359.874 | 56.8511 | 92.6245 | 8329 | 53.0406 | 1.1274 | -21.4233
68 | 3 | Probe 10 | S3 | 47045 | 0.7 | 136.718 | 3.6532 | 35.1885 | 7190.4 | 0.053 | 1.1087 | -37.2818
69 | 2 | Probe 10 | S3 | 47046 | 0.7 | 350.64 | 56.8549 | 90.2478 | 8131.9 | 53.0443 | 1.1274 | -21.4197
69 | 3 | Probe 10 | S3 | 47046 | 0.7 | 136.957 | 3.6994 | 35.2501 | 7310.1 | 0.099 | 1.1087 | -37.2492
70 | 2 | Probe 11 | S3 | 47047 | 0.7 | 367.665 | 57.3033 | 94.6296 | 8540.4 | 53.4908 | 1.1279 | -21.3527
70 | 3 | Probe 11 | S3 | 47047 | 0.7 | 136.965 | 3.7798 | 35.2521 | 7250 | 0.1792 | 1.1092 | -37.1936
71 | 2 | Probe 11 | S3 | 47048 | 0.7 | 363.876 | 57.1235 | 93.6544 | 8439.8 | 53.3119 | 1.1275 | -21.3661
71 | 3 | Probe 11 | S3 | 47048 | 0.7 | 136.879 | 3.632 | 35.2298 | 7204.5 | 0.0318 | 1.1087 | -37.3135
72 | 2 | Probe 11 | S3 | 47049 | 0.7 | 356.755 | 57.1822 | 91.8215 | 8263.7 | 53.37 | 1.1274 | -21.4425
72 | 3 | Probe 11 | S3 | 47049 | 0.7 | 137.101 | 3.6052 | 35.287 | 7203.9 | 0.0051 | 1.1087 | -37.3421
73 | 2 | Probe 12 | S3 | 47050 | 0.7 | 364.336 | 57.1954 | 93.7728 | 8390.9 | 53.3834 | 1.1275 | -21.3527
73 | 3 | Probe 12 | S3 | 47050 | 0.7 | 136.976 | 3.5958 | 35.2548 | 7182.6 | -0.0041 | 1.1088 | -37.2315
74 | 2 | Probe 12 | S3 | 47051 | 0.7 | 361.17 | 57.2634 | 92.9579 | 8377.3 | 53.4509 | 1.1274 | -21.4441
74 | 3 | Probe 12 | S3 | 47051 | 0.7 | 136.858 | 3.6033 | 35.2245 | 7240.6 | 0.0032 | 1.1087 | -37.339
75 | 2 | Probe 12 | S3 | 47052 | 0.7 | 358.173 | 57.2799 | 92.1866 | 8320.6 | 53.4674 | 1.1274 | -21.3959
75 | 3 | Probe 12 | S3 | 47052 | 0.7 | 136.83 | 3.6942 | 35.2172 | 7182.9 | 0.0939 | 1.1087 | -37.254
76 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47053 | 0.7 | 348.574 | -5.8426 | 89.716 | 8110.3 | -9.3637 | 1.1261 | -21.4568
76 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47053 | 0.7 | 136.937 | 3.7523 | 35.2449 | 7161.9 | 0.1517 | 1.1087 | -37.2446
77 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47054 | 0.7 | 366.605 | -7.595 | 94.3568 | 8498.7 | -11.1081 | 1.126 | -21.4724
77 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47054 | 0.7 | 137.095 | 3.8188 | 35.2856 | 7303.7 | 0.2179 | 1.1088 | -37.2385
78 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47055 | 0.7 | 366.901 | -7.9556 | 94.4331 | 8509.1 | -11.467 | 1.1261 | -21.4686
78 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47055 | 0.7 | 136.839 | 3.5967 | 35.2196 | 7172.4 | -0.0033 | 1.1087 | -37.3239
79 | 2 | Probe 13 | S4 | 47056 | 0.7 | 366.086 | 94.378 | 94.2233 | 8503.6 | 90.3934 | 1.1283 | -21.3665
79 | 3 | Probe 13 | S4 | 47056 | 0.7 | 136.939 | 3.6585 | 35.2454 | 7326 | 0.0582 | 1.1088 | -37.313
80 | 2 | Probe 13 | S4 | 47057 | 0.7 | 361.58 | 96.8461 | 93.0634 | 8347.2 | 92.85 | 1.1283 | -21.3174
80 | 3 | Probe 13 | S4 | 47057 | 0.7 | 136.944 | 3.6882 | 35.2467 | 7248 | 0.0878 | 1.1088 | -37.265
81 | 2 | Probe 13 | S4 | 47058 | 0.7 | 346.414 | 97.3773 | 89.16 | 8019.9 | 93.3787 | 1.1283 | -21.3747
81 | 3 | Probe 13 | S4 | 47058 | 0.7 | 137.04 | 3.701 | 35.2713 | 7173.3 | 0.1006 | 1.1088 | -37.2825
82 | 2 | Probe 14 | S4 | 47059 | 0.7 | 364.372 | 97.7128 | 93.7821 | 8401.4 | 93.7127 | 1.1284 | -21.325
82 | 3 | Probe 14 | S4 | 47059 | 0.7 | 136.71 | 3.6913 | 35.1864 | 7226.9 | 0.0909 | 1.1088 | -37.2877
83 | 2 | Probe 14 | S4 | 47060 | 0.7 | 361.954 | 97.9308 | 93.1598 | 8382.5 | 93.9297 | 1.1284 | -21.322
83 | 3 | Probe 14 | S4 | 47060 | 0.7 | 136.902 | 3.6565 | 35.2358 | 7236.2 | 0.0564 | 1.1088 | -37.2349
84 | 2 | Probe 14 | S4 | 47061 | 0.7 | 358.804 | 98.2444 | 92.3491 | 8334.1 | 94.2419 | 1.1284 | -21.302
84 | 3 | Probe 14 | S4 | 47061 | 0.7 | 137.086 | 3.799 | 35.2831 | 7200.5 | 0.1982 | 1.1088 | -37.2169
85 | 2 | Probe 15 | S4 | 47062 | 0.7 | 357.417 | 98.2709 | 91.9921 | 8310.6 | 94.2683 | 1.1284 | -21.2826
85 | 3 | Probe 15 | S4 | 47062 | 0.7 | 136.899 | 3.766 | 35.2352 | 7231.7 | 0.1654 | 1.1088 | -37.2297
86 | 2 | Probe 15 | S4 | 47063 | 0.7 | 342.367 | 98.2566 | 88.1185 | 7945.9 | 94.2541 | 1.1284 | -21.2925
86 | 3 | Probe 15 | S4 | 47063 | 0.7 | 136.742 | 3.6466 | 35.1946 | 7226.5 | 0.0465 | 1.1088 | -37.2676
87 | 2 | Probe 15 | S4 | 47064 | 0.7 | 362.014 | 98.512 | 93.1751 | 8382.2 | 94.5083 | 1.1285 | -21.2558
87 | 3 | Probe 15 | S4 | 47064 | 0.7 | 137.044 | 3.6651 | 35.2723 | 7206.3 | 0.065 | 1.1088 | -37.23
88 | 2 | Probe 16 | S4 | 47065 | 0.7 | 357.731 | 98.3589 | 92.0728 | 8305.2 | 94.3558 | 1.1284 | -21.3242
88 | 3 | Probe 16 | S4 | 47065 | 0.7 | 136.954 | 3.6838 | 35.2492 | 7273 | 0.0833 | 1.1088 | -37.3206
89 | 2 | Probe 16 | S4 | 47066 | 0.7 | 355.533 | 98.4461 | 91.5071 | 8267.5 | 94.4427 | 1.1285 | -21.2621
89 | 3 | Probe 16 | S4 | 47066 | 0.7 | 136.87 | 3.7533 | 35.2277 | 7294.5 | 0.1528 | 1.1088 | -37.2196
90 | 2 | Probe 16 | S4 | 47067 | 0.7 | 350.368 | 98.6389 | 90.1778 | 8101.3 | 94.6346 | 1.1284 | -21.2992
90 | 3 | Probe 16 | S4 | 47067 | 0.7 | 136.921 | 3.7215 | 35.2408 | 7168.5 | 0.121 | 1.1088 | -37.257
91 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47068 | 0.7 | 315.998 | -4.0217 | 81.3315 | 7327.5 | -7.5515 | 1.1261 | -21.5696
91 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47068 | 0.7 | 136.996 | 3.6978 | 35.26 | 7333.9 | 0.0973 | 1.1088 | -37.2952
92 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47069 | 0.7 | 353.728 | -6.4621 | 91.0426 | 8170.2 | -9.9805 | 1.1262 | -21.4712
92 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47069 | 0.7 | 137.003 | 3.699 | 35.2619 | 7176 | 0.0986 | 1.1088 | -37.2877
93 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47070 | 0.7 | 336.621 | -7.2078 | 86.6395 | 7849.7 | -10.7227 | 1.1261 | -21.4652
93 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47070 | 0.7 | 137.088 | 3.7179 | 35.2838 | 7182 | 0.1176 | 1.1088 | -37.2285
94 | 2 | Skalierung | BGP-j1 | 47071 | 0.7 | 362.246 | -21.6476 | 93.235 | 8427.7 | -25.0962 | 1.1258 | -21.5136
94 | 3 | Skalierung | BGP-j1 | 47071 | 0.7 | 136.969 | 3.7483 | 35.253 | 7296.6 | 0.1475 | 1.1088 | -37.3156
95 | 2 | Skalierung | BGP-j1 | 47072 | 0.7 | 359.132 | -22.2338 | 92.4335 | 8350.2 | -25.6796 | 1.1259 | -21.4586
95 | 3 | Skalierung | BGP-j1 | 47072 | 0.7 | 136.876 | 3.715 | 35.2291 | 7251.1 | 0.1145 | 1.1088 | -37.27
96 | 2 | Skalierung | BGP-j1 | 47073 | 0.7 | 353.628 | -22.5117 | 91.0168 | 8237.2 | -25.9562 | 1.1258 | -21.4803
96 | 3 | Skalierung | BGP-j1 | 47073 | 0.7 | 137.124 | 3.662 | 35.2929 | 7189.9 | 0.0617 | 1.1088 | -37.2936
97 | 2 | Skalierung | BGP-j1 | 47074 | 0.7 | 338.65 | -22.8168 | 87.1618 | 7868.7 | -26.26 | 1.1258 | -21.512
97 | 3 | Skalierung | BGP-j1 | 47074 | 0.7 | 136.98 | 3.6547 | 35.2558 | 7252.3 | 0.0544 | 1.1088 | -37.321
98 | 2 | Skalierung | BGP-j1 | 47075 | 0.7 | 364.24 | -22.927 | 93.7481 | 8480.2 | -26.3696 | 1.1258 | -21.4754
98 | 3 | Skalierung | BGP-j1 | 47075 | 0.7 | 137.18 | 3.6347 | 35.3075 | 7185.1 | 0.0347 | 1.1089 | -37.2424
99 | 2 | Skalierung | BGP-j1 | 47076 | 0.7 | 357.354 | -22.9513 | 91.9759 | 8312.2 | -26.3938 | 1.1259 | -21.4566
99 | 3 | Skalierung | BGP-j1 | 47076 | 0.7 | 136.908 | 3.7316 | 35.2375 | 7181.2 | 0.131 | 1.1089 | -37.2568
100 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47077 | 0.7 | 351.134 | -8.9121 | 90.3749 | 8171.5 | -12.4192 | 1.1261 | -21.4841
100 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47077 | 0.7 | 136.939 | 3.6901 | 35.2453 | 7183.4 | 0.0898 | 1.1089 | -37.2635
101 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47078 | 0.7 | 361.355 | -8.7311 | 93.0056 | 8400.6 | -12.2391 | 1.1261 | -21.5177
101 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47078 | 0.7 | 137.107 | 3.7754 | 35.2885 | 7230.2 | 0.1746 | 1.1089 | -37.2684
102 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47079 | 0.7 | 357.413 | -8.526 | 91.991 | 8316.3 | -12.0349 | 1.1261 | -21.5009
102 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47079 | 0.7 | 137.066 | 3.6968 | 35.2781 | 7180.2 | 0.0964 | 1.1089 | -37.2462
103 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47080 | 0.7 | 351.478 | -8.7608 | 90.4635 | 8210.1 | -12.2686 | 1.1261 | -21.4784
103 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47080 | 0.7 | 136.901 | 3.7624 | 35.2356 | 7189.1 | 0.1619 | 1.1089 | -37.2013
104 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47081 | 0.7 | 365.916 | -8.6093 | 94.1794 | 8519.4 | -12.1179 | 1.1262 | -21.5113
104 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47081 | 0.7 | 137.126 | 3.7483 | 35.2934 | 7327 | 0.1477 | 1.1089 | -37.2715
105 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47082 | 0.7 | 364.195 | -8.437 | 93.7365 | 8465.1 | -11.9463 | 1.1262 | -21.498
105 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47082 | 0.7 | 137.046 | 3.8211 | 35.273 | 7191.3 | 0.2203 | 1.109 | -37.2055
106 | 2 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47083 | 0.7 | 361.819 | 7.8356 | 93.1249 | 8447.5 | 4.2514 | 1.1265 | -21.5022
106 | 3 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47083 | 0.7 | 137.202 | 3.7098 | 35.3132 | 7180.1 | 0.1094 | 1.1089 | -37.2726
107 | 2 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47084 | 0.7 | 358.62 | 8.2957 | 92.3016 | 8354.7 | 4.7095 | 1.1266 | -21.4844
107 | 3 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47084 | 0.7 | 137.042 | 3.7652 | 35.2719 | 7206.8 | 0.1646 | 1.109 | -37.2382
108 | 2 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47085 | 0.7 | 358.449 | 8.4949 | 92.2577 | 8336.9 | 4.9077 | 1.1266 | -21.4906
108 | 3 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47085 | 0.7 | 136.92 | 3.7027 | 35.2405 | 7172.8 | 0.1022 | 1.1089 | -37.3028
109 | 2 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47086 | 0.7 | 347.688 | 8.5091 | 89.4879 | 8116 | 4.9219 | 1.1266 | -21.4737
109 | 3 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47086 | 0.7 | 137.1 | 3.6579 | 35.2867 | 7201.7 | 0.0577 | 1.1089 | -37.2613
110 | 2 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47087 | 0.7 | 367.128 | 8.5709 | 94.4914 | 8581 | 4.9835 | 1.1266 | -21.3986
110 | 3 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47087 | 0.7 | 137.349 | 3.7024 | 35.351 | 7189.9 | 0.1021 | 1.109 | -37.2074
111 | 2 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47088 | 0.7 | 359.477 | 8.4298 | 92.5223 | 8362.6 | 4.8429 | 1.1266 | -21.4803
111 | 3 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47088 | 0.7 | 137.271 | 3.7008 | 35.3309 | 7207.5 | 0.1004 | 1.109 | -37.2637
112 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47089 | 0.7 | 341.838 | -8.0959 | 87.9824 | 7970.5 | -11.6067 | 1.1262 | -21.4969
112 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47089 | 0.7 | 137.228 | 3.7335 | 35.3199 | 7233.8 | 0.133 | 1.109 | -37.2556
113 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47090 | 0.7 | 358.37 | -8.2831 | 92.2373 | 8376.1 | -11.793 | 1.1262 | -21.4507
113 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47090 | 0.7 | 137.339 | 3.7527 | 35.3482 | 7214.2 | 0.1522 | 1.109 | -37.2016
114 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47091 | 0.7 | 356.512 | -8.1842 | 91.7591 | 8318.9 | -11.6946 | 1.1263 | -21.4474
114 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47091 | 0.7 | 137.286 | 3.788 | 35.3347 | 7275.3 | 0.1873 | 1.109 | -37.236
115 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47092 | 0.7 | 343.092 | -8.685 | 88.305 | 8000.4 | -12.1932 | 1.1262 | -21.5414
115 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47092 | 0.7 | 137.189 | 3.6779 | 35.3096 | 7262 | 0.0775 | 1.109 | -37.3229
116 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47093 | 0.7 | 362.132 | -8.7818 | 93.2056 | 8457.9 | -12.2894 | 1.1263 | -21.4518
116 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47093 | 0.7 | 137.395 | 3.7727 | 35.3627 | 7290.8 | 0.1721 | 1.109 | -37.1926
117 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47094 | 0.7 | 359.392 | -8.384 | 92.5003 | 8393.8 | -11.8935 | 1.1263 | -21.4891
117 | 3 | Standard | WWW-j1 | 47094 | 0.7 | 137.298 | 3.7211 | 35.3378 | 7274.6 | 0.1206 | 1.109 | -37.2571

## Spreadsheet
Line | Peak Nr. | Identifier 2 | Identifier 1 | Analysis | Amount | Area All | d 18O/16O | Amt% | Ampl. 28 | rd 30CO/28CO | rR 29CO/28CO | d 13C/12C
1 | 2 | Standard | WWW-j1 | 46978 | 0.7 | 349.241 | -8.74 | 88.889 | 7955.9 | -12.246 | 1.1273 | -20.6571
2 | 2 | Standard | WWW-j1 | 46979 | 0.7 | 350.903 | -8.7896 | 89.3121 | 8111.7 | -12.2969 | 1.1269 | -21.3201
3 | 2 | Standard | WWW-j1 | 46980 | 0.7 | 354.424 | -8.7908 | 90.2082 | 8181.3 | -12.2982 | 1.1265 | -21.3856
4 | 2 | Standard | WWW-j1 | 46981 | 0.7 | 349.84 | -8.9457 | 89.0415 | 8023.8 | -12.4526 | 1.1265 | -21.4548
5 | 2 | Standard | WWW-j1 | 46982 | 0.7 | 345.052 | -8.8962 | 87.8229 | 7981.8 | -12.4031 | 1.1264 | -21.3975
6 | 2 | Standard | WWW-j1 | 46983 | 0.7 | 351.077 | -8.9579 | 89.3564 | 8130.7 | -12.4646 | 1.1267 | -21.3999
7 | 2 | Standard | WWW-j1 | 46984 | 0.7 | 347.672 | -9.0065 | 88.4896 | 8031.8 | -12.5129 | 1.1266 | -21.4171
8 | 2 | Standard | WWW-j1 | 46985 | 0.7 | 343.425 | -8.8342 | 87.4089 | 7970.2 | -12.3415 | 1.1266 | -21.3938
9 | 2 | Standard | WWW-j1 | 46986 | 0.7 | 345.361 | -9.0034 | 88.889 | 8010.3 | -12.51 | 1.1266 | -21.4573
10 | 2 | Probe 1 | S1 | 46987 | 0.7 | 359.999 | -4.4889 | 92.6565 | 8369.2 | -8.0163 | 1.1267 | -21.4546
11 | 2 | Probe 1 | S1 | 46988 | 0.7 | 358.162 | -4.2996 | 92.1837 | 8350.3 | -7.8278 | 1.1266 | -21.4454
12 | 2 | Probe 1 | S1 | 46989 | 0.7 | 353.782 | -4.3153 | 91.0565 | 8215.1 | -7.8436 | 1.1266 | -21.514
13 | 2 | Probe 2 | S1 | 46990 | 0.7 | 363.52 | -4.2588 | 93.5628 | 8471.9 | -7.7873 | 1.1267 | -21.4627
14 | 2 | Probe 2 | S1 | 46991 | 0.7 | 362.741 | -4.2239 | 93.3624 | 8457.6 | -7.7523 | 1.1267 | -21.3791
15 | 2 | Probe 2 | S1 | 46992 | 0.7 | 359.335 | -4.1927 | 92.4858 | 8342.4 | -7.7214 | 1.1266 | -21.4891
16 | 2 | Probe 3 | S1 | 46993 | 0.7 | 357.231 | -4.2724 | 91.9442 | 8274.7 | -7.8008 | 1.1267 | -21.4622
17 | 2 | Probe 3 | S1 | 46994 | 0.7 | 358.386 | -4.3632 | 92.2414 | 8314 | -7.8912 | 1.1266 | -21.4638
18 | 2 | Probe 3 | S1 | 46995 | 0.7 | 363.59 | -4.2943 | 93.5809 | 8438.3 | -7.8226 | 1.1266 | -21.4474
19 | 2 | Probe 4 | S1 | 46996 | 0.7 | 361.077 | -4.182 | 92.934 | 8349.1 | -7.7107 | 1.1266 | -21.4412
20 | 2 | Probe 4 | S1 | 46997 | 0.7 | 358.159 | -4.323 | 92.1829 | 8325.1 | -7.8513 | 1.1266 | -21.5424
21 | 2 | Probe 4 | S1 | 46998 | 0.7 | 363.262 | -4.2942 | 93.4965 | 8455.9 | -7.8225 | 1.1266 | -21.4644
22 | 2 | Standard | WWW-j1 | 46999 | 0.7 | 357.522 | -8.801 | 92.019 | 8321.4 | -12.3085 | 1.1265 | -21.4663
23 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47000 | 0.7 | 360.372 | -9.0275 | 92.7526 | 8385.9 | -12.534 | 1.1265 | -21.4742
24 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47001 | 0.7 | 356.168 | -9.0562 | 91.6705 | 8255 | -12.5627 | 1.1265 | -21.5228
25 | 2 | Probe 5 | S2 | 47002 | 0.7 | 365.421 | 24.8072 | 94.052 | 8463.7 | 21.145 | 1.1273 | -21.3788
26 | 2 | Probe 5 | S2 | 47003 | 0.7 | 367.647 | 25.7042 | 94.625 | 8537.1 | 22.0377 | 1.1274 | -21.4118
27 | 2 | Probe 5 | S2 | 47004 | 0.7 | 360.46 | 25.9382 | 92.7752 | 8337.4 | 22.2707 | 1.1274 | -21.4289
28 | 2 | Probe 6 | S2 | 47005 | 0.7 | 363.854 | 25.9926 | 93.6488 | 8445.3 | 22.3247 | 1.1274 | -21.4671
29 | 2 | Probe 6 | S2 | 47006 | 0.7 | 362.038 | 26.1154 | 93.1814 | 8382.9 | 22.447 | 1.1274 | -21.4073
30 | 2 | Probe 6 | S2 | 47007 | 0.7 | 357.772 | 26.1051 | 92.0833 | 8287.4 | 22.4367 | 1.1274 | -21.4836
31 | 2 | Probe 7 | S2 | 47008 | 0.7 | 366.191 | 26.1947 | 94.2503 | 8504.4 | 22.5259 | 1.127 | -21.444
32 | 2 | Probe 7 | S2 | 47009 | 0.7 | 364.143 | 26.3973 | 93.7233 | 8438.1 | 22.7275 | 1.1275 | -21.4417
33 | 2 | Probe 7 | S2 | 47010 | 0.7 | 357.411 | 26.2543 | 91.9904 | 8267.5 | 22.5853 | 1.127 | -21.4472
34 | 2 | Probe 8 | S2 | 47011 | 0.7 | 364.657 | 26.3307 | 93.8556 | 8449.6 | 22.6613 | 1.127 | -21.4258
35 | 2 | Probe 8 | S2 | 47012 | 0.7 | 364.921 | 26.5414 | 93.9234 | 8441.9 | 22.8709 | 1.127 | -21.4784
36 | 2 | Probe 8 | S2 | 47013 | 0.7 | 362.285 | 26.3111 | 93.245 | 8393.2 | 22.6417 | 1.127 | -21.476
37 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47014 | 0.7 | 347.798 | -7.313 | 89.5162 | 8082.2 | -10.8275 | 1.1263 | -21.5219
38 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47015 | 0.7 | 357.609 | -8.294 | 92.0414 | 8289.3 | -11.8039 | 1.1263 | -21.5181
39 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47016 | 0.7 | 353.046 | -8.5692 | 90.867 | 8181.9 | -12.0779 | 1.1263 | -21.4944
40 | 2 | Skalierung | BGP-j1 | 47017 | 0.7 | 357.198 | -22.6586 | 91.9358 | 8296.6 | -26.1026 | 1.126 | -21.5297
41 | 2 | Skalierung | BGP-j1 | 47018 | 0.7 | 364.064 | -23.1812 | 93.7027 | 8423.4 | -26.6227 | 1.126 | -21.508
42 | 2 | Skalierung | BGP-j1 | 47019 | 0.7 | 362.778 | -23.1459 | 93.3719 | 8422.8 | -26.5875 | 1.126 | -21.4607
43 | 2 | Skalierung | BGP-j1 | 47020 | 0.7 | 359.638 | -23.2669 | 92.5637 | 8346.1 | -26.708 | 1.126 | -21.4835
44 | 2 | Skalierung | BGP-j1 | 47021 | 0.7 | 353.019 | -23.335 | 90.8601 | 8186.9 | -26.7757 | 1.126 | -21.4509
45 | 2 | Skalierung | BGP-j1 | 47022 | 0.7 | 362.96 | -23.4558 | 93.4186 | 8436.5 | -26.8961 | 1.1261 | -21.5081
46 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47023 | 0.7 | 364.368 | -9.5301 | 93.781 | 8436.7 | -13.0342 | 1.1264 | -21.452
47 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47024 | 0.7 | 361.54 | -9.3729 | 93.0533 | 8341 | -12.8778 | 1.1264 | -21.4625
48 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47025 | 0.7 | 356.371 | -9.1 | 91.7227 | 8287.7 | -12.6063 | 1.1263 | -21.5253
49 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47026 | 0.7 | 356.157 | -9.0946 | 91.6676 | 8252.9 | -12.6007 | 1.1264 | -21.419
50 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47027 | 0.7 | 357.821 | -9.0295 | 92.0961 | 8321.5 | -12.536 | 1.1264 | -21.4762
51 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47028 | 0.7 | 357.772 | -9.0368 | 92.0833 | 8288.1 | -12.5433 | 1.1264 | -21.4631
52 | 2 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47029 | 0.7 | 353.169 | 7.5279 | 90.8986 | 8195.7 | 3.9451 | 1.1267 | -21.4957
53 | 2 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47030 | 0.7 | 360.573 | 7.9121 | 92.8044 | 8391.1 | 4.3275 | 1.1267 | -21.5201
54 | 2 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47031 | 0.7 | 352.589 | 8.0672 | 90.7495 | 8209 | 4.4819 | 1.1267 | -21.4885
55 | 2 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47032 | 0.7 | 359.629 | 8.3216 | 92.5613 | 8336.7 | 4.7351 | 1.1267 | -21.5014
56 | 2 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47033 | 0.7 | 352.485 | 8.2705 | 90.7226 | 8187.8 | 4.6844 | 1.1267 | -21.4358
57 | 2 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47034 | 0.7 | 364.422 | 8.2212 | 93.7949 | 8474.8 | 4.6352 | 1.1268 | -21.5044
58 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47035 | 0.7 | 356.211 | -8.2926 | 91.6817 | 8214.9 | -11.8024 | 1.1264 | -21.4658
59 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47036 | 0.7 | 343.002 | -8.6245 | 88.2819 | 7958.5 | -12.133 | 1.1264 | -21.5403
60 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47037 | 0.7 | 363.438 | -8.9067 | 93.5417 | 8417.6 | -12.4138 | 1.1264 | -21.48
61 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47038 | 0.7 | 363.067 | -8.8068 | 93.4463 | 8454.9 | -12.3143 | 1.1265 | -21.4661
62 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47039 | 0.7 | 359.667 | -8.8439 | 92.5712 | 8338.6 | -12.3513 | 1.1265 | -21.4859
63 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47040 | 0.7 | 352.973 | -8.6633 | 90.8483 | 8167.3 | -12.1715 | 1.1264 | -21.5095
64 | 2 | Probe 9 | S3 | 47041 | 0.7 | 363.915 | 54.6849 | 93.6644 | 8360.4 | 50.8837 | 1.127 | -21.6807
65 | 2 | Probe 9 | S3 | 47042 | 0.7 | 360.775 | 55.8541 | 92.8564 | 8360.2 | 52.0482 | 1.1274 | -21.382
66 | 2 | Probe 9 | S3 | 47043 | 0.7 | 351.679 | 56.6089 | 90.5153 | 8173.7 | 52.7995 | 1.1273 | -21.4121
67 | 2 | Probe 10 | S3 | 47044 | 0.7 | 359.602 | 56.7483 | 92.5545 | 8341.6 | 52.9383 | 1.1279 | -21.3975
68 | 2 | Probe 10 | S3 | 47045 | 0.7 | 359.874 | 56.8511 | 92.6245 | 8329 | 53.0406 | 1.1274 | -21.4233
69 | 2 | Probe 10 | S3 | 47046 | 0.7 | 350.64 | 56.8549 | 90.2478 | 8131.9 | 53.0443 | 1.1274 | -21.4197
70 | 2 | Probe 11 | S3 | 47047 | 0.7 | 367.665 | 57.3033 | 94.6296 | 8540.4 | 53.4908 | 1.1279 | -21.3527
71 | 2 | Probe 11 | S3 | 47048 | 0.7 | 363.876 | 57.1235 | 93.6544 | 8439.8 | 53.3119 | 1.1275 | -21.3661
72 | 2 | Probe 11 | S3 | 47049 | 0.7 | 356.755 | 57.1822 | 91.8215 | 8263.7 | 53.37 | 1.1274 | -21.4425
73 | 2 | Probe 12 | S3 | 47050 | 0.7 | 364.336 | 57.1954 | 93.7728 | 8390.9 | 53.3834 | 1.1275 | -21.3527
74 | 2 | Probe 12 | S3 | 47051 | 0.7 | 361.17 | 57.2634 | 92.9579 | 8377.3 | 53.4509 | 1.1274 | -21.4441
75 | 2 | Probe 12 | S3 | 47052 | 0.7 | 358.173 | 57.2799 | 92.1866 | 8320.6 | 53.4674 | 1.1274 | -21.3959
76 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47053 | 0.7 | 348.574 | -5.8426 | 89.716 | 8110.3 | -9.3637 | 1.1261 | -21.4568
77 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47054 | 0.7 | 366.605 | -7.595 | 94.3568 | 8498.7 | -11.1081 | 1.126 | -21.4724
78 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47055 | 0.7 | 366.901 | -7.9556 | 94.4331 | 8509.1 | -11.467 | 1.1261 | -21.4686
79 | 2 | Probe 13 | S4 | 47056 | 0.7 | 366.086 | 94.378 | 94.2233 | 8503.6 | 90.3934 | 1.1283 | -21.3665
80 | 2 | Probe 13 | S4 | 47057 | 0.7 | 361.58 | 96.8461 | 93.0634 | 8347.2 | 92.85 | 1.1283 | -21.3174
81 | 2 | Probe 13 | S4 | 47058 | 0.7 | 346.414 | 97.3773 | 89.16 | 8019.9 | 93.3787 | 1.1283 | -21.3747
82 | 2 | Probe 14 | S4 | 47059 | 0.7 | 364.372 | 97.7128 | 93.7821 | 8401.4 | 93.7127 | 1.1284 | -21.325
83 | 2 | Probe 14 | S4 | 47060 | 0.7 | 361.954 | 97.9308 | 93.1598 | 8382.5 | 93.9297 | 1.1284 | -21.322
84 | 2 | Probe 14 | S4 | 47061 | 0.7 | 358.804 | 98.2444 | 92.3491 | 8334.1 | 94.2419 | 1.1284 | -21.302
85 | 2 | Probe 15 | S4 | 47062 | 0.7 | 357.417 | 98.2709 | 91.9921 | 8310.6 | 94.2683 | 1.1284 | -21.2826
86 | 2 | Probe 15 | S4 | 47063 | 0.7 | 342.367 | 98.2566 | 88.1185 | 7945.9 | 94.2541 | 1.1284 | -21.2925
87 | 2 | Probe 15 | S4 | 47064 | 0.7 | 362.014 | 98.512 | 93.1751 | 8382.2 | 94.5083 | 1.1285 | -21.2558
88 | 2 | Probe 16 | S4 | 47065 | 0.7 | 357.731 | 98.3589 | 92.0728 | 8305.2 | 94.3558 | 1.1284 | -21.3242
89 | 2 | Probe 16 | S4 | 47066 | 0.7 | 355.533 | 98.4461 | 91.5071 | 8267.5 | 94.4427 | 1.1285 | -21.2621
90 | 2 | Probe 16 | S4 | 47067 | 0.7 | 350.368 | 98.6389 | 90.1778 | 8101.3 | 94.6346 | 1.1284 | -21.2992
91 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47068 | 0.7 | 315.998 | -4.0217 | 81.3315 | 7327.5 | -7.5515 | 1.1261 | -21.5696
92 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47069 | 0.7 | 353.728 | -6.4621 | 91.0426 | 8170.2 | -9.9805 | 1.1262 | -21.4712
93 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47070 | 0.7 | 336.621 | -7.2078 | 86.6395 | 7849.7 | -10.7227 | 1.1261 | -21.4652
94 | 2 | Skalierung | BGP-j1 | 47071 | 0.7 | 362.246 | -21.6476 | 93.235 | 8427.7 | -25.0962 | 1.1258 | -21.5136
95 | 2 | Skalierung | BGP-j1 | 47072 | 0.7 | 359.132 | -22.2338 | 92.4335 | 8350.2 | -25.6796 | 1.1259 | -21.4586
96 | 2 | Skalierung | BGP-j1 | 47073 | 0.7 | 353.628 | -22.5117 | 91.0168 | 8237.2 | -25.9562 | 1.1258 | -21.4803
97 | 2 | Skalierung | BGP-j1 | 47074 | 0.7 | 338.65 | -22.8168 | 87.1618 | 7868.7 | -26.26 | 1.1258 | -21.512
98 | 2 | Skalierung | BGP-j1 | 47075 | 0.7 | 364.24 | -22.927 | 93.7481 | 8480.2 | -26.3696 | 1.1258 | -21.4754
99 | 2 | Skalierung | BGP-j1 | 47076 | 0.7 | 357.354 | -22.9513 | 91.9759 | 8312.2 | -26.3938 | 1.1259 | -21.4566
100 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47077 | 0.7 | 351.134 | -8.9121 | 90.3749 | 8171.5 | -12.4192 | 1.1261 | -21.4841
101 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47078 | 0.7 | 361.355 | -8.7311 | 93.0056 | 8400.6 | -12.2391 | 1.1261 | -21.5177
102 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47079 | 0.7 | 357.413 | -8.526 | 91.991 | 8316.3 | -12.0349 | 1.1261 | -21.5009
103 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47080 | 0.7 | 351.478 | -8.7608 | 90.4635 | 8210.1 | -12.2686 | 1.1261 | -21.4784
104 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47081 | 0.7 | 365.916 | -8.6093 | 94.1794 | 8519.4 | -12.1179 | 1.1262 | -21.5113
105 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47082 | 0.7 | 364.195 | -8.437 | 93.7365 | 8465.1 | -11.9463 | 1.1262 | -21.498
106 | 2 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47083 | 0.7 | 361.819 | 7.8356 | 93.1249 | 8447.5 | 4.2514 | 1.1265 | -21.5022
107 | 2 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47084 | 0.7 | 358.62 | 8.2957 | 92.3016 | 8354.7 | 4.7095 | 1.1266 | -21.4844
108 | 2 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47085 | 0.7 | 358.449 | 8.4949 | 92.2577 | 8336.9 | 4.9077 | 1.1266 | -21.4906
109 | 2 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47086 | 0.7 | 347.688 | 8.5091 | 89.4879 | 8116 | 4.9219 | 1.1266 | -21.4737
110 | 2 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47087 | 0.7 | 367.128 | 8.5709 | 94.4914 | 8581 | 4.9835 | 1.1266 | -21.3986
111 | 2 | Qualitätskontrolle | RWB-j1 | 47088 | 0.7 | 359.477 | 8.4298 | 92.5223 | 8362.6 | 4.8429 | 1.1266 | -21.4803
112 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47089 | 0.7 | 341.838 | -8.0959 | 87.9824 | 7970.5 | -11.6067 | 1.1262 | -21.4969
113 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47090 | 0.7 | 358.37 | -8.2831 | 92.2373 | 8376.1 | -11.793 | 1.1262 | -21.4507
114 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47091 | 0.7 | 356.512 | -8.1842 | 91.7591 | 8318.9 | -11.6946 | 1.1263 | -21.4474
115 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47092 | 0.7 | 343.092 | -8.685 | 88.305 | 8000.4 | -12.1932 | 1.1262 | -21.5414
116 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47093 | 0.7 | 362.132 | -8.7818 | 93.2056 | 8457.9 | -12.2894 | 1.1263 | -21.4518
117 | 2 | Standard | WWW-j1 | 47094 | 0.7 | 359.392 | -8.384 | 92.5003 | 8393.8 | -11.8935 | 1.1263 | -21.4891

## CO - linearity
CO - linearity determination |  | X-axis: Ampl. 28 [mV] | Y-axis: d 18O&16O | [per mil]vs. VSMOW
2204.8 | -0.7158
2219.5 | -0.6521
4441.9 | 0
4430.7 | -0.0339
6798 | 0.5655
6891.5 | 0.6256
9214.9 | 1.3063
9229.3 | 1.1883
11570.4 | 1.9215
11657.4 | 1.8472
y=0,0003x-1,257
R2=0,9976
2228.4 | -0.5887
2242.4 | -0.455
4459.3 | 0
4444.6 | 0.0198
6833.1 | 0.673
6951.5 | 0.6577
9200.2 | 1.3619
9195.3 | 1.2848
11571.6 | 1.9192
11734.8 | 1.9878
y=0,0003x-1,1435
R2=0,9977
2044.1 | -0.7394
2051.8 | -0.6209
4499.3 | 0
4493 | 0.0424
6660 | 0.4989
6758.4 | 0.5964
9289.7 | 1.2603
9232.7 | 1.246
11552.4 | 1.8937
11659.9 | 1.9269
y=0,0003x-1,2229
R2=0,9981
CO - linearity | 0.0003

## Evaluation
MPI für Biogeochemie Jena - Isolab | [6 empty] | Version 051214
Measure: |  | Delta CO | Watersamples |  |  | 2005-01-01 |  |  |  |  | CO | [7 empty] | Sample |  | 46978 | to | 47094
MS: |  | IANOSCH
Analyst: |  | Jürgen Richter | [15 empty] | Scaling: |  | BGP-j1 | -24.46
Date: |  | 2005-01-01 | [15 empty] | Qualitycontrol: |  | RWB-j1 | 7.8
Description: |  | Test | [8 empty] | from water | [6 empty] | Standard: |  | www-j1 | -9.78
[18 empty] | CO-linearity: |  |  | 0.0003
Line | Peak Nr | Identifier 1 | Identifier 2 | Analysis | Amount | Area All | d 18O | Amt% | Ampl 28 | rd18O | rR18O | d13C | Linearity CO | Linearity Corr | MemCorr | ValidRef | forecast | DriftCorr | Offset corr | ValidRef | Scaling |  | StdDev | ReferenceValue | Average
[15 empty] | Cumulative Memory | Average | Average |  |  |  | & Offset |  | Avg | / Everage | Deviation
| Probe 1 | S1 | -4.9432 | [8 empty] | 53 | 0.001 | -0,1 bis +0,1 | 0.053 | -8.8423 | -8.8843 |  |  |  | & Result
| Probe 2 | S1 | -4.9071 |  |  | Scaling | [8 empty] | Correction 5 - 8 | Deviation | Deviation | [5 empty] | -9.7357 |  | -0.037443
| Probe 3 | S1 | -5.0229 |  |  | 102 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 1 | 0.01 | 1 bis 3 | 1 | 0.23109 | 0.18064 | [5 empty] | 0.19651 |  | 0.18576
| Probe 4 | S1 | -5.0125 | [11 empty] | Correction 3 - 4
| Probe 5 | S2 | 25.5487 | [8 empty] | 2 | 0.05 | 1 bis 5 | 1.05
| Probe 6 | S2 | 25.5812 | [11 empty] | Correction 1 - 2
| Probe 7 | S2 | 25.6106 | [8 empty] | 63 | 0.1 | 1 bis 10 | 7.2
| Probe 8 | S2 | 25.5953
| Probe 9 | S3 | 56.3621 | [9 empty] | 0.0003
| Probe 10 | S3 | 56.4314 |  | avg: | 357.2073 | [6 empty] | Help Line | -8.74 | 0.0028894 |  |  |  |  | -9.78 |  |  | Scaling.: BGP-j1
| Probe 11 | S3 | 56.4492 |  | std.dev.: | 7.7199 | [6 empty] | Help Line | -8.74 | 0.0030339 |  |  |  | WWW-j1 | 0.12102 |  |  | -24.46
| Probe 12 | S3 | 56.2819 | [9 empty] | Help Line | -8.74 | 0.0031856 |  |  |  | -9.78 | 0
| Probe 13 | S4 | 97.3226 | [9 empty] | Help Line | -8.74 | 0.0033449 | [7 empty] | Quality contr.: RWB-j1
| Probe 14 | S4 | 97.6561 | [9 empty] | Help Line | -8.74 | 0.0035121 | [7 empty] | from datacollection
| Probe 15 | S4 | 97.7079 | [9 empty] | Help Line | -8.74 | 0.0036878 | [7 empty] | 7.8
| Probe 16 | S4 | 97.5023 | Analysis | Amount | Area All | d 18O | Amt% | Ampl 28 | rd18O | rR18O | d13C | Help Line | -8.74 | 0.0038721
[13 empty] | Help Line | -8.74 | 0.027879 | [6 empty] | use
1 | 2 | WWW-j1 | Standard | 46978 | 0.7 | 349.241 | -8.74 | 88.889 | 7955.9 | -12.246 | 1.1273 | -20.6571 | 0 | -8.74 | -8.74 |  | -9.1932 | -8.3891 | -9.3268 |  | -9.3264 | -9.3264
2 | 2 | WWW-j1 | Standard | 46979 | 0.7 | 350.903 | -8.7896 | 89.3121 | 8111.7 | -12.2969 | 1.1269 | -21.3201 | -0.02337 | -8.813 | -8.8162 |  | -9.1879 | -8.4707 | -9.4084 |  | -9.408 | -9.408 | 0.052176
3 | 2 | WWW-j1 | Standard | 46980 | 0.7 | 354.424 | -8.7908 | 90.2082 | 8181.3 | -12.2982 | 1.1265 | -21.3856 | -0.03381 | -8.8246 | -8.8264 |  | -9.1825 | -8.4862 | -9.4238 |  | -9.4235 | -9.4235 | -9.3859
4 | 2 | WWW-j1 | Standard | 46981 | 0.7 | 349.84 | -8.9457 | 89.0415 | 8023.8 | -12.4526 | 1.1265 | -21.4548 | -0.010185 | -8.9559 | -8.9629 |  | -9.1772 | -8.628 | -9.5657 |  | -9.5655 | -9.5655
5 | 2 | WWW-j1 | Standard | 46982 | 0.7 | 345.052 | -8.8962 | 87.8229 | 7981.8 | -12.4031 | 1.1264 | -21.3975 | -0.003885 | -8.9001 | -8.9006 |  | -9.1719 | -8.5711 | -9.5087 |  | -9.5085 | -9.5085 | 0.047335
6 | 2 | WWW-j1 | Standard | 46983 | 0.7 | 351.077 | -8.9579 | 89.3564 | 8130.7 | -12.4646 | 1.1267 | -21.3999 | -0.02622 | -8.9841 | -8.9892 | -8.9892 | -9.1666 | -8.6649 | -9.6026 | -9.6026 | -9.6024 | -9.6024 | -9.5588
7 | 2 | WWW-j1 | Standard | 46984 | 0.7 | 347.672 | -9.0065 | 88.4896 | 8031.8 | -12.5129 | 1.1266 | -21.4171 | -0.011385 | -9.0179 | -9.022 |  | -9.1612 | -8.7031 | -9.6408 |  | -9.6407 | -9.6407
8 | 2 | WWW-j1 | Standard | 46985 | 0.7 | 343.425 | -8.8342 | 87.4089 | 7970.2 | -12.3415 | 1.1266 | -21.3938 | -0.002145 | -8.8363 | -8.8307 |  | -9.1559 | -8.5171 | -9.4548 |  | -9.4544 | -9.4544 | 0.1097 | -9.78
9 | 2 | WWW-j1 | Standard | 46986 | 0.7 | 345.361 | -9.0034 | 88.889 | 8010.3 | -12.51 | 1.1266 | -21.4573 | -0.00816 | -9.0116 | -9.0187 | -9.0187 | -9.1506 | -8.7105 | -9.6481 | -9.6481 | -9.648 | -9.648 | -9.581 | -9.5086 | 0.27141
10 | 2 | S1 | Probe 1 | 46987 | 0.7 | 359.999 | -4.4889 | 92.6565 | 8369.2 | -8.0163 | 1.1267 | -21.4546 | -0.061995 | -4.5509 | -4.3531 |  | -9.1453 | -4.0502 | -4.9879 |  | -4.9831 | -4.9831
11 | 2 | S1 | Probe 1 | 46988 | 0.7 | 358.162 | -4.2996 | 92.1837 | 8350.3 | -7.8278 | 1.1266 | -21.4454 | -0.05916 | -4.3588 | -4.2767 |  | -9.1399 | -3.9791 | -4.9167 |  | -4.9119 | -4.9119 | 0.036363
12 | 2 | S1 | Probe 1 | 46989 | 0.7 | 353.782 | -4.3153 | 91.0565 | 8215.1 | -7.8436 | 1.1266 | -21.514 | -0.03888 | -4.3542 | -4.2941 |  | -9.1346 | -4.0019 | -4.9395 |  | -4.9347 | -4.9347 | -4.9432 | -4.9432
13 | 2 | S1 | Probe 2 | 46990 | 0.7 | 363.52 | -4.2588 | 93.5628 | 8471.9 | -7.7873 | 1.1267 | -21.4627 | -0.0774 | -4.3362 | -4.2912 |  | -9.1293 | -4.0043 | -4.942 |  | -4.9371 | -4.9371
14 | 2 | S1 | Probe 2 | 46991 | 0.7 | 362.741 | -4.2239 | 93.3624 | 8457.6 | -7.7523 | 1.1267 | -21.3791 | -0.075255 | -4.2992 | -4.2703 |  | -9.124 | -3.9886 | -4.9263 |  | -4.9215 | -4.9215 | 0.039158
15 | 2 | S1 | Probe 2 | 46992 | 0.7 | 359.335 | -4.1927 | 92.4858 | 8342.4 | -7.7214 | 1.1266 | -21.4891 | -0.057975 | -4.2507 | -4.2064 |  | -9.1186 | -3.9301 | -4.8678 |  | -4.8628 | -4.8628 | -4.9071 | -4.9071
16 | 2 | S1 | Probe 3 | 46993 | 0.7 | 357.231 | -4.2724 | 91.9442 | 8274.7 | -7.8008 | 1.1267 | -21.4622 | -0.04782 | -4.3202 | -4.2942 |  | -9.1133 | -4.0232 | -4.9609 |  | -4.9561 | -4.9561
17 | 2 | S1 | Probe 3 | 46994 | 0.7 | 358.386 | -4.3632 | 92.2414 | 8314 | -7.8912 | 1.1266 | -21.4638 | -0.053715 | -4.4169 | -4.4073 |  | -9.108 | -4.1416 | -5.0793 |  | -5.0746 | -5.0746 | 0.060715
18 | 2 | S1 | Probe 3 | 46995 | 0.7 | 363.59 | -4.2943 | 93.5809 | 8438.3 | -7.8226 | 1.1266 | -21.4474 | -0.07236 | -4.3667 | -4.3655 |  | -9.1027 | -4.1052 | -5.0429 |  | -5.0381 | -5.0381 | -5.0229 | -5.0229
19 | 2 | S1 | Probe 4 | 46996 | 0.7 | 361.077 | -4.182 | 92.934 | 8349.1 | -7.7107 | 1.1266 | -21.4412 | -0.05898 | -4.241 | -4.2357 |  | -9.0973 | -3.9807 | -4.9184 |  | -4.9135 | -4.9135
20 | 2 | S1 | Probe 4 | 46997 | 0.7 | 358.159 | -4.323 | 92.1829 | 8325.1 | -7.8513 | 1.1266 | -21.5424 | -0.05538 | -4.3784 | -4.3823 |  | -9.092 | -4.1327 | -5.0703 |  | -5.0656 | -5.0656 | 0.085832
21 | 2 | S1 | Probe 4 | 46998 | 0.7 | 363.262 | -4.2942 | 93.4965 | 8455.9 | -7.8225 | 1.1266 | -21.4644 | -0.075 | -4.3692 | -4.3698 |  | -9.0867 | -4.1255 | -5.0631 |  | -5.0584 | -5.0584 | -5.0125 | -5.0125
22 | 2 | WWW-j1 | Standard | 46999 | 0.7 | 357.522 | -8.801 | 92.019 | 8321.4 | -12.3085 | 1.1265 | -21.4663 | -0.054825 | -8.8558 | -9.0578 |  | -9.0813 | -8.8187 | -9.7564 |  | -9.7564 | -9.7564
23 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47000 | 0.7 | 360.372 | -9.0275 | 92.7526 | 8385.9 | -12.534 | 1.1265 | -21.4742 | -0.0645 | -9.092 | -9.1788 |  | -9.076 | -8.9451 | -9.8828 |  | -9.8829 | -9.8829 | 0.070247 | -9.78
24 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47001 | 0.7 | 356.168 | -9.0562 | 91.6705 | 8255 | -12.5627 | 1.1265 | -21.5228 | -0.044865 | -9.1011 | -9.1632 | -9.1632 | -9.0707 | -8.9348 | -9.8725 | -9.8725 | -9.8725 | -9.8725 | -9.8373 | -9.8373 | -0.05729
25 | 2 | S2 | Probe 5 | 47002 | 0.7 | 365.421 | 24.8072 | 94.052 | 8463.7 | 21.145 | 1.1273 | -21.3788 | -0.07617 | 24.731 | 26.1987 |  | -9.0654 | 26.4218 | 25.4841 |  | 25.5193 | 25.5193
26 | 2 | S2 | Probe 5 | 47003 | 0.7 | 367.647 | 25.7042 | 94.625 | 8537.1 | 22.0377 | 1.1274 | -21.4118 | -0.08718 | 25.617 | 26.1977 |  | -9.06 | 26.4154 | 25.4777 |  | 25.513 | 25.513 | 0.056404
27 | 2 | S2 | Probe 5 | 47004 | 0.7 | 360.46 | 25.9382 | 92.7752 | 8337.4 | 22.2707 | 1.1274 | -21.4289 | -0.057225 | 25.881 | 26.3036 |  | -9.0547 | 26.516 | 25.5784 |  | 25.6137 | 25.6137 | 25.5487 | 25.5487
28 | 2 | S2 | Probe 6 | 47005 | 0.7 | 363.854 | 25.9926 | 93.6488 | 8445.3 | 22.3247 | 1.1274 | -21.4671 | -0.07341 | 25.9192 | 26.2219 |  | -9.0494 | 26.429 | 25.4913 |  | 25.5266 | 25.5266
29 | 2 | S2 | Probe 6 | 47006 | 0.7 | 362.038 | 26.1154 | 93.1814 | 8382.9 | 22.447 | 1.1274 | -21.4073 | -0.06405 | 26.0513 | 26.2501 |  | -9.0441 | 26.4519 | 25.5142 |  | 25.5495 | 25.5495 | 0.075582
30 | 2 | S2 | Probe 6 | 47007 | 0.7 | 357.772 | 26.1051 | 92.0833 | 8287.4 | 22.4367 | 1.1274 | -21.4836 | -0.049725 | 26.0554 | 26.3733 |  | -9.0387 | 26.5697 | 25.632 |  | 25.6674 | 25.6674 | 25.5812 | 25.5812
31 | 2 | S2 | Probe 7 | 47008 | 0.7 | 366.191 | 26.1947 | 94.2503 | 8504.4 | 22.5259 | 1.127 | -21.444 | -0.082275 | 26.1124 | 26.3271 |  | -9.0334 | 26.5182 | 25.5805 |  | 25.6159 | 25.6159
32 | 2 | S2 | Probe 7 | 47009 | 0.7 | 364.143 | 26.3973 | 93.7233 | 8438.1 | 22.7275 | 1.1275 | -21.4417 | -0.07233 | 26.325 | 26.4423 |  | -9.0281 | 26.6281 | 25.6904 |  | 25.7259 | 25.7259 | 0.11809
33 | 2 | S2 | Probe 7 | 47010 | 0.7 | 357.411 | 26.2543 | 91.9904 | 8267.5 | 22.5853 | 1.127 | -21.4472 | -0.04674 | 26.2076 | 26.2119 |  | -9.0228 | 26.3923 | 25.4547 |  | 25.4899 | 25.4899 | 25.6106 | 25.6106
34 | 2 | S2 | Probe 8 | 47011 | 0.7 | 364.657 | 26.3307 | 93.8556 | 8449.6 | 22.6613 | 1.127 | -21.4258 | -0.074055 | 26.2566 | 26.2624 |  | -9.0174 | 26.4375 | 25.4998 |  | 25.5351 | 25.5351
35 | 2 | S2 | Probe 8 | 47012 | 0.7 | 364.921 | 26.5414 | 93.9234 | 8441.9 | 22.8709 | 1.127 | -21.4784 | -0.0729 | 26.4685 | 26.4805 |  | -9.0121 | 26.6503 | 25.7126 |  | 25.7481 | 25.7481 | 0.13328
36 | 2 | S2 | Probe 8 | 47013 | 0.7 | 362.285 | 26.3111 | 93.245 | 8393.2 | 22.6417 | 1.127 | -21.476 | -0.065595 | 26.2455 | 26.2408 |  | -9.0068 | 26.4053 | 25.4676 |  | 25.5028 | 25.5028 | 25.5953 | 25.5953
37 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47014 | 0.7 | 347.798 | -7.313 | 89.5162 | 8082.2 | -10.8275 | 1.1263 | -21.5219 | -0.018945 | -7.3319 | -8.8323 |  | -9.0015 | -8.6732 | -9.6109 |  | -9.6107 | -9.6107
38 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47015 | 0.7 | 357.609 | -8.294 | 92.0414 | 8289.3 | -11.8039 | 1.1263 | -21.5181 | -0.05001 | -8.344 | -8.9549 | -8.9549 | -8.9961 | -8.8011 | -9.7387 | -9.7387 | -9.7387 | -9.7387 | 0.12307 | -9.78
39 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47016 | 0.7 | 353.046 | -8.5692 | 90.867 | 8181.9 | -12.0779 | 1.1263 | -21.4944 | -0.0339 | -8.6031 | -9.0675 |  | -8.9908 | -8.919 | -9.8567 |  | -9.8568 | -9.8568 | -9.7354 | -9.7354 | 0.044621
40 | 2 | BGP-j1 | Skalierung | 47017 | 0.7 | 357.198 | -22.6586 | 91.9358 | 8296.6 | -26.1026 | 1.126 | -21.5297 | -0.051105 | -22.7097 | -23.6688 |  | -8.9855 | -23.5257 | -24.4634 |  | -24.478 | -24.478
41 | 2 | BGP-j1 | Skalierung | 47018 | 0.7 | 364.064 | -23.1812 | 93.7027 | 8423.4 | -26.6227 | 1.126 | -21.508 | -0.070125 | -23.2513 | -23.72 |  | -8.9802 | -23.5821 | -24.5198 |  | -24.5345 | -24.5345 | 0.034656
42 | 2 | BGP-j1 | Skalierung | 47019 | 0.7 | 362.778 | -23.1459 | 93.3719 | 8422.8 | -26.5875 | 1.126 | -21.4607 | -0.070035 | -23.2159 | -23.7212 |  | -8.9748 | -23.5886 | -24.5263 |  | -24.5411 | -24.5411 | -24.5179
43 | 2 | BGP-j1 | Skalierung | 47020 | 0.7 | 359.638 | -23.2669 | 92.5637 | 8346.1 | -26.708 | 1.126 | -21.4835 | -0.05853 | -23.3254 | -23.6779 |  | -8.9695 | -23.5507 | -24.4883 |  | -24.5031 | -24.5031 |  | Average BGP-j1
44 | 2 | BGP-j1 | Skalierung | 47021 | 0.7 | 353.019 | -23.335 | 90.8601 | 8186.9 | -26.7757 | 1.126 | -21.4509 | -0.03465 | -23.3697 | -23.5647 |  | -8.9642 | -23.4429 | -24.3805 |  | -24.3951 | -24.3951 | 0.064008 | -24.46
45 | 2 | BGP-j1 | Skalierung | 47022 | 0.7 | 362.96 | -23.4558 | 93.4186 | 8436.5 | -26.8961 | 1.1261 | -21.5081 | -0.07209 | -23.5279 | -23.6729 |  | -8.9589 | -23.5563 | -24.494 |  | -24.5087 | -24.5087 | -24.469 | -24.4934 | -0.033428
46 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47023 | 0.7 | 364.368 | -9.5301 | 93.781 | 8436.7 | -13.0342 | 1.1264 | -21.452 | -0.07212 | -9.6022 | -9.0728 | -9.0728 | -8.9535 | -8.9616 | -9.8993 | -9.8993 | -9.8994 | -9.8994
47 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47024 | 0.7 | 361.54 | -9.3729 | 93.0533 | 8341 | -12.8778 | 1.1264 | -21.4625 | -0.057765 | -9.4307 | -9.2353 |  | -8.9482 | -9.1294 | -10.0671 |  | -10.0674 | -10.0674 | 0.13741
48 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47025 | 0.7 | 356.371 | -9.1 | 91.7227 | 8287.7 | -12.6063 | 1.1263 | -21.5253 | -0.04977 | -9.1498 | -8.9579 |  | -8.9429 | -8.8573 | -9.795 |  | -9.795 | -9.795 | -9.9206
49 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47026 | 0.7 | 356.157 | -9.0946 | 91.6676 | 8252.9 | -12.6007 | 1.1264 | -21.419 | -0.04455 | -9.1391 | -9.0044 | -9.0044 | -8.9376 | -8.9092 | -9.8468 | -9.8468 | -9.8469 | -9.8469
50 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47027 | 0.7 | 357.821 | -9.0295 | 92.0961 | 8321.5 | -12.536 | 1.1264 | -21.4762 | -0.05484 | -9.0843 | -8.9982 |  | -8.9322 | -8.9083 | -9.846 |  | -9.8461 | -9.8461 | 0.021408 | -9.78
51 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47028 | 0.7 | 357.772 | -9.0368 | 92.0833 | 8288.1 | -12.5433 | 1.1264 | -21.4631 | -0.04983 | -9.0866 | -8.9563 | -8.9563 | -8.9269 | -8.8717 | -9.8094 | -9.8094 | -9.8094 | -9.8094 | -9.8341 | -9.8774 | -0.097356
52 | 2 | RWB-j1 | Qualitätskontrolle | 47029 | 0.7 | 353.169 | 7.5279 | 90.8986 | 8195.7 | 3.9451 | 1.1267 | -21.4957 | -0.03597 | 7.4919 | 8.3192 |  | -8.9216 | 8.3985 | 7.4608 |  | 7.4781 | 7.4781
53 | 2 | RWB-j1 | Qualitätskontrolle | 47030 | 0.7 | 360.573 | 7.9121 | 92.8044 | 8391.1 | 4.3275 | 1.1267 | -21.5201 | -0.06528 | 7.8468 | 8.1862 |  | -8.9163 | 8.2601 | 7.3224 |  | 7.3395 | 7.3395 | 0.069267
54 | 2 | RWB-j1 | Qualitätskontrolle | 47031 | 0.7 | 352.589 | 8.0672 | 90.7495 | 8209 | 4.4819 | 1.1267 | -21.4885 | -0.037965 | 8.0292 | 8.2608 |  | -8.9109 | 8.3294 | 7.3918 |  | 7.4089 | 7.4089 | 7.4088
55 | 2 | RWB-j1 | Qualitätskontrolle | 47032 | 0.7 | 359.629 | 8.3216 | 92.5613 | 8336.7 | 4.7351 | 1.1267 | -21.5014 | -0.05712 | 8.2645 | 8.4378 |  | -8.9056 | 8.5011 | 7.5634 |  | 7.5808 | 7.5808 |  | Average RWB-j1
56 | 2 | RWB-j1 | Qualitätskontrolle | 47033 | 0.7 | 352.485 | 8.2705 | 90.7226 | 8187.8 | 4.6844 | 1.1267 | -21.4358 | -0.034785 | 8.2357 | 8.3399 |  | -8.9003 | 8.3979 | 7.4602 |  | 7.4775 | 7.4775 | 0.077585 | 7.8
57 | 2 | RWB-j1 | Qualitätskontrolle | 47034 | 0.7 | 364.422 | 8.2212 | 93.7949 | 8474.8 | 4.6352 | 1.1268 | -21.5044 | -0.077835 | 8.1434 | 8.2967 |  | -8.895 | 8.3493 | 7.4117 |  | 7.4288 | 7.4288 | 7.4957 | 7.4523 | -0.34773
58 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47035 | 0.7 | 356.211 | -8.2926 | 91.6817 | 8214.9 | -11.8024 | 1.1264 | -21.4658 | -0.03885 | -8.3315 | -8.9654 |  | -8.8896 | -8.9181 | -9.8558 |  | -9.8558 | -9.8558
59 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47036 | 0.7 | 343.002 | -8.6245 | 88.2819 | 7958.5 | -12.133 | 1.1264 | -21.5403 | -0.00039 | -8.6249 | -8.8638 | -8.8638 | -8.8843 | -8.8218 | -9.7595 | -9.7595 | -9.7595 | -9.7595 | 0.18013
60 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47037 | 0.7 | 363.438 | -8.9067 | 93.5417 | 8417.6 | -12.4138 | 1.1264 | -21.48 | -0.069255 | -8.976 | -9.2069 |  | -8.879 | -9.1703 | -10.108 |  | -10.1083 | -10.1083 | -9.9079
61 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47038 | 0.7 | 363.067 | -8.8068 | 93.4463 | 8454.9 | -12.3143 | 1.1265 | -21.4661 | -0.07485 | -8.8817 | -9.0388 | -9.0388 | -8.8737 | -9.0075 | -9.9452 | -9.9452 | -9.9454 | -9.9454
62 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47039 | 0.7 | 359.667 | -8.8439 | 92.5712 | 8338.6 | -12.3513 | 1.1265 | -21.4859 | -0.057405 | -8.9013 | -9.0032 | -9.0032 | -8.8683 | -8.9772 | -9.9148 | -9.9148 | -9.915 | -9.915 | 0.10083 | -9.78
63 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47040 | 0.7 | 352.973 | -8.6633 | 90.8483 | 8167.3 | -12.1715 | 1.1264 | -21.5095 | -0.03171 | -8.695 | -8.8405 |  | -8.863 | -8.8199 | -9.7575 |  | -9.7575 | -9.7575 | -9.8726 | -9.8902 | -0.11025
64 | 2 | S3 | Probe 9 | 47041 | 0.7 | 363.915 | 54.6849 | 93.6644 | 8360.4 | 50.8837 | 1.127 | -21.6807 | -0.060675 | 54.6242 | 57.3571 |  | -8.8577 | 57.3725 | 56.4348 |  | 56.501 | 56.501
65 | 2 | S3 | Probe 9 | 47042 | 0.7 | 360.775 | 55.8541 | 92.8564 | 8360.2 | 52.0482 | 1.1274 | -21.382 | -0.060645 | 55.7935 | 56.8623 |  | -8.8524 | 56.8723 | 55.9346 |  | 56.0004 | 56.0004 | 0.31605
66 | 2 | S3 | Probe 9 | 47043 | 0.7 | 351.679 | 56.6089 | 90.5153 | 8173.7 | 52.7995 | 1.1273 | -21.4121 | -0.03267 | 56.5762 | 57.4515 |  | -8.847 | 57.4562 | 56.5185 |  | 56.5848 | 56.5848 | 56.3621 | 56.3621
67 | 2 | S3 | Probe 10 | 47044 | 0.7 | 359.602 | 56.7483 | 92.5545 | 8341.6 | 52.9383 | 1.1279 | -21.3975 | -0.057855 | 56.6904 | 57.3118 |  | -8.8417 | 57.3112 | 56.3735 |  | 56.4397 | 56.4397
68 | 2 | S3 | Probe 10 | 47045 | 0.7 | 359.874 | 56.8511 | 92.6245 | 8329 | 53.0406 | 1.1274 | -21.4233 | -0.055965 | 56.7951 | 57.1897 |  | -8.8364 | 57.1838 | 56.2461 |  | 56.3121 | 56.3121 | 0.11539
69 | 2 | S3 | Probe 10 | 47046 | 0.7 | 350.64 | 56.8549 | 90.2478 | 8131.9 | 53.0443 | 1.1274 | -21.4197 | -0.0264 | 56.8285 | 57.4252 |  | -8.831 | 57.4139 | 56.4762 |  | 56.5425 | 56.5425 | 56.4314 | 56.4314
70 | 2 | S3 | Probe 11 | 47047 | 0.7 | 367.665 | 57.3033 | 94.6296 | 8540.4 | 53.4908 | 1.1279 | -21.3527 | -0.087675 | 57.2156 | 57.6267 |  | -8.8257 | 57.6101 | 56.6725 |  | 56.7389 | 56.7389
71 | 2 | S3 | Probe 11 | 47048 | 0.7 | 363.876 | 57.1235 | 93.6544 | 8439.8 | 53.3119 | 1.1275 | -21.3661 | -0.072585 | 57.0509 | 57.2491 |  | -8.8204 | 57.2272 | 56.2895 |  | 56.3556 | 56.3556 | 0.25608
72 | 2 | S3 | Probe 11 | 47049 | 0.7 | 356.755 | 57.1822 | 91.8215 | 8263.7 | 53.37 | 1.1274 | -21.4425 | -0.04617 | 57.136 | 57.152 |  | -8.8151 | 57.1248 | 56.1871 |  | 56.2531 | 56.2531 | 56.4492 | 56.4492
73 | 2 | S3 | Probe 12 | 47050 | 0.7 | 364.336 | 57.1954 | 93.7728 | 8390.9 | 53.3834 | 1.1275 | -21.3527 | -0.06525 | 57.1302 | 57.1369 |  | -8.8097 | 57.1043 | 56.1666 |  | 56.2326 | 56.2326
74 | 2 | S3 | Probe 12 | 47051 | 0.7 | 361.17 | 57.2634 | 92.9579 | 8377.3 | 53.4509 | 1.1274 | -21.4441 | -0.06321 | 57.2002 | 57.2063 |  | -8.8044 | 57.1684 | 56.2307 |  | 56.2967 | 56.2967 | 0.043849
75 | 2 | S3 | Probe 12 | 47052 | 0.7 | 358.173 | 57.2799 | 92.1866 | 8320.6 | 53.4674 | 1.1274 | -21.3959 | -0.054705 | 57.2252 | 57.2313 |  | -8.7991 | 57.1881 | 56.2504 |  | 56.3164 | 56.3164 | 56.2819 | 56.2819
76 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47053 | 0.7 | 348.574 | -5.8426 | 89.716 | 8110.3 | -9.3637 | 1.1261 | -21.4568 | -0.02316 | -5.8658 | -8.6843 |  | -8.7938 | -8.7328 | -9.6705 |  | -9.6704 | -9.6704
77 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47054 | 0.7 | 366.605 | -7.595 | 94.3568 | 8498.7 | -11.1081 | 1.126 | -21.4724 | -0.08142 | -7.6764 | -8.8177 | -8.8177 | -8.7884 | -8.8716 | -9.8093 | -9.8093 | -9.8093 | -9.8093 | 0.11545 | -9.78
78 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47055 | 0.7 | 366.901 | -7.9556 | 94.4331 | 8509.1 | -11.467 | 1.1261 | -21.4686 | -0.08298 | -8.0386 | -8.9026 |  | -8.7831 | -8.9618 | -9.8994 |  | -9.8996 | -9.8996 | -9.7931 | -9.7931 | -0.013083
79 | 2 | S4 | Probe 13 | 47056 | 0.7 | 366.086 | 94.378 | 94.2233 | 8503.6 | 90.3934 | 1.1283 | -21.3665 | -0.082155 | 94.2958 | 98.258 |  | -8.7778 | 98.1934 | 97.2558 |  | 97.3628 | 97.3628
80 | 2 | S4 | Probe 13 | 47057 | 0.7 | 361.58 | 96.8461 | 93.0634 | 8347.2 | 92.85 | 1.1283 | -21.3174 | -0.058695 | 96.7874 | 98.2372 |  | -8.7725 | 98.1673 | 97.2297 |  | 97.3367 | 97.3367 | 0.048849
81 | 2 | S4 | Probe 13 | 47058 | 0.7 | 346.414 | 97.3773 | 89.16 | 8019.9 | 93.3787 | 1.1283 | -21.3747 | -0.0096 | 97.3677 | 98.1741 |  | -8.7671 | 98.0989 | 97.1613 |  | 97.2682 | 97.2682 | 97.3226 | 97.3226
82 | 2 | S4 | Probe 14 | 47059 | 0.7 | 364.372 | 97.7128 | 93.7821 | 8401.4 | 93.7127 | 1.1284 | -21.325 | -0.066825 | 97.646 | 98.2575 |  | -8.7618 | 98.177 | 97.2394 |  | 97.3464 | 97.3464
83 | 2 | S4 | Probe 14 | 47060 | 0.7 | 361.954 | 97.9308 | 93.1598 | 8382.5 | 93.9297 | 1.1284 | -21.322 | -0.06399 | 97.8668 | 98.3055 |  | -8.7565 | 98.2197 | 97.282 |  | 97.3891 | 97.3891 | 0.49998
84 | 2 | S4 | Probe 14 | 47061 | 0.7 | 358.804 | 98.2444 | 92.3491 | 8334.1 | 94.2419 | 1.1284 | -21.302 | -0.05673 | 98.1877 | 99.1539 |  | -8.7512 | 99.0627 | 98.125 |  | 98.2329 | 98.2329 | 97.6561 | 97.6561
85 | 2 | S4 | Probe 15 | 47062 | 0.7 | 357.417 | 98.2709 | 91.9921 | 8310.6 | 94.2683 | 1.1284 | -21.2826 | -0.053205 | 98.2177 | 98.861 |  | -8.7458 | 98.7646 | 97.8269 |  | 97.9345 | 97.9345
86 | 2 | S4 | Probe 15 | 47063 | 0.7 | 342.367 | 98.2566 | 88.1185 | 7945.9 | 94.2541 | 1.1284 | -21.2925 | 0.0015 | 98.2581 | 98.584 |  | -8.7405 | 98.4821 | 97.5445 |  | 97.6518 | 97.6518 | 0.20439
87 | 2 | S4 | Probe 15 | 47064 | 0.7 | 362.014 | 98.512 | 93.1751 | 8382.2 | 94.5083 | 1.1285 | -21.2558 | -0.063945 | 98.4481 | 98.475 |  | -8.7352 | 98.3679 | 97.4302 |  | 97.5374 | 97.5374 | 97.7079 | 97.7079
88 | 2 | S4 | Probe 16 | 47065 | 0.7 | 357.731 | 98.3589 | 92.0728 | 8305.2 | 94.3558 | 1.1284 | -21.3242 | -0.052395 | 98.3065 | 98.3114 |  | -8.7299 | 98.1989 | 97.2612 |  | 97.3683 | 97.3683
89 | 2 | S4 | Probe 16 | 47066 | 0.7 | 355.533 | 98.4461 | 91.5071 | 8267.5 | 94.4427 | 1.1285 | -21.2621 | -0.04674 | 98.3994 | 98.4092 |  | -8.7245 | 98.2914 | 97.3537 |  | 97.4608 | 97.4608 | 0.15895
90 | 2 | S4 | Probe 16 | 47067 | 0.7 | 350.368 | 98.6389 | 90.1778 | 8101.3 | 94.6346 | 1.1284 | -21.2992 | -0.02181 | 98.6171 | 98.6314 |  | -8.7192 | 98.5082 | 97.5706 |  | 97.6779 | 97.6779 | 97.5023 | 97.5023
91 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47068 | 0.7 | 315.998 | -4.0217 | 81.3315 | 7327.5 | -7.5515 | 1.1261 | -21.5696 | 0.09426 | -3.9274 | -8.5066 |  | -8.7139 | -8.6351 | -9.5728 |  | -9.5726 | -9.5726
92 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47069 | 0.7 | 353.728 | -6.4621 | 91.0426 | 8170.2 | -9.9805 | 1.1262 | -21.4712 | -0.032145 | -6.4942 | -8.3305 |  | -8.7086 | -8.4643 | -9.402 |  | -9.4016 | -9.4016 | 0.13578 | -9.78
93 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47070 | 0.7 | 336.621 | -7.2078 | 86.6395 | 7849.7 | -10.7227 | 1.1261 | -21.4652 | 0.01593 | -7.1919 | -8.5932 |  | -8.7032 | -8.7322 | -9.6699 |  | -9.6698 | -9.6698 | -9.548 | -9.548 | 0.23201
94 | 2 | BGP-j1 | Skalierung | 47071 | 0.7 | 362.246 | -21.6476 | 93.235 | 8427.7 | -25.0962 | 1.1258 | -21.5136 | -0.07077 | -21.7184 | -23.3624 |  | -8.6979 | -23.5068 | -24.4445 |  | -24.4591 | -24.4591
95 | 2 | BGP-j1 | Skalierung | 47072 | 0.7 | 359.132 | -22.2338 | 92.4335 | 8350.2 | -25.6796 | 1.1259 | -21.4586 | -0.059145 | -22.2929 | -23.185 |  | -8.6926 | -23.3348 | -24.2724 |  | -24.2869 | -24.2869 | 0.27485
96 | 2 | BGP-j1 | Skalierung | 47073 | 0.7 | 353.628 | -22.5117 | 91.0168 | 8237.2 | -25.9562 | 1.1258 | -21.4803 | -0.042195 | -22.5539 | -23.7173 |  | -8.6873 | -23.8724 | -24.8101 |  | -24.8251 | -24.8251 | -24.5237
97 | 2 | BGP-j1 | Skalierung | 47074 | 0.7 | 338.65 | -22.8168 | 87.1618 | 7868.7 | -26.26 | 1.1258 | -21.512 | 0.01308 | -22.8037 | -23.5957 |  | -8.6819 | -23.7561 | -24.6937 |  | -24.7086 | -24.7086 |  | Average BGP-j1
98 | 2 | BGP-j1 | Skalierung | 47075 | 0.7 | 364.24 | -22.927 | 93.7481 | 8480.2 | -26.3696 | 1.1258 | -21.4754 | -0.078645 | -23.0056 | -23.4292 |  | -8.6766 | -23.5949 | -24.5326 |  | -24.5473 | -24.5473 | 0.21427 | -24.46
99 | 2 | BGP-j1 | Skalierung | 47076 | 0.7 | 357.354 | -22.9513 | 91.9759 | 8312.2 | -26.3938 | 1.1259 | -21.4566 | -0.053445 | -23.0047 | -23.1609 |  | -8.6713 | -23.332 | -24.2697 |  | -24.2842 | -24.2842 | -24.5134 | -24.5185 | -0.058547
100 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47077 | 0.7 | 351.134 | -8.9121 | 90.3749 | 8171.5 | -12.4192 | 1.1261 | -21.4841 | -0.03234 | -8.9444 | -8.4154 |  | -8.666 | -8.5918 | -9.5295 |  | -9.5292 | -9.5292
101 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47078 | 0.7 | 361.355 | -8.7311 | 93.0056 | 8400.6 | -12.2391 | 1.1261 | -21.5177 | -0.066705 | -8.7978 | -8.6056 |  | -8.6606 | -8.7873 | -9.725 |  | -9.7249 | -9.7249 | 0.11677
102 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47079 | 0.7 | 357.413 | -8.526 | 91.991 | 8316.3 | -12.0349 | 1.1261 | -21.5009 | -0.05406 | -8.5801 | -8.3922 |  | -8.6553 | -8.5792 | -9.5169 |  | -9.5166 | -9.5166 | -9.5903
103 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47080 | 0.7 | 351.478 | -8.7608 | 90.4635 | 8210.1 | -12.2686 | 1.1261 | -21.4784 | -0.03813 | -8.7989 | -8.6768 | -8.6768 | -8.65 | -8.8691 | -9.8068 | -9.8068 | -9.8068 | -9.8068
104 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47081 | 0.7 | 365.916 | -8.6093 | 94.1794 | 8519.4 | -12.1179 | 1.1262 | -21.5113 | -0.084525 | -8.6938 | -8.6095 | -8.6095 | -8.6447 | -8.8072 | -9.7448 | -9.7448 | -9.7448 | -9.7448 | 0.15294 | -9.78
105 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47082 | 0.7 | 364.195 | -8.437 | 93.7365 | 8465.1 | -11.9463 | 1.1262 | -21.498 | -0.07638 | -8.5134 | -8.376 | -8.376 | -8.6393 | -8.579 | -9.5167 | -9.5167 | -9.5164 | -9.5164 | -9.6894 | -9.6398 | 0.14019
106 | 2 | RWB-j1 | Qualitätskontrolle | 47083 | 0.7 | 361.819 | 7.8356 | 93.1249 | 8447.5 | 4.2514 | 1.1265 | -21.5022 | -0.07374 | 7.7619 | 8.5779 |  | -8.634 | 8.3695 | 7.4319 |  | 7.4491 | 7.4491
107 | 2 | RWB-j1 | Qualitätskontrolle | 47084 | 0.7 | 358.62 | 8.2957 | 92.3016 | 8354.7 | 4.7095 | 1.1266 | -21.4844 | -0.05982 | 8.2359 | 8.5766 |  | -8.6287 | 8.363 | 7.4253 |  | 7.4425 | 7.4425 | 0.047803
108 | 2 | RWB-j1 | Qualitätskontrolle | 47085 | 0.7 | 358.449 | 8.4949 | 92.2577 | 8336.9 | 4.9077 | 1.1266 | -21.4906 | -0.05715 | 8.4377 | 8.6677 |  | -8.6234 | 8.4488 | 7.5111 |  | 7.5284 | 7.5284 | 7.4733
109 | 2 | RWB-j1 | Qualitätskontrolle | 47086 | 0.7 | 347.688 | 8.5091 | 89.4879 | 8116 | 4.9219 | 1.1266 | -21.4737 | -0.024015 | 8.4851 | 8.649 |  | -8.618 | 8.4247 | 7.4871 |  | 7.5043 | 7.5043 |  | Average RWB-j1
110 | 2 | RWB-j1 | Qualitätskontrolle | 47087 | 0.7 | 367.128 | 8.5709 | 94.4914 | 8581 | 4.9835 | 1.1266 | -21.3986 | -0.093765 | 8.4771 | 8.58 |  | -8.6127 | 8.3504 | 7.4127 |  | 7.4299 | 7.4299 | 0.070625 | 7.8
111 | 2 | RWB-j1 | Qualitätskontrolle | 47088 | 0.7 | 359.477 | 8.4298 | 92.5223 | 8362.6 | 4.8429 | 1.1266 | -21.4803 | -0.061005 | 8.3688 | 8.5187 |  | -8.6074 | 8.2837 | 7.346 |  | 7.3632 | 7.3632 | 7.4325 | 7.4529 | -0.3471
112 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47089 | 0.7 | 341.838 | -8.0959 | 87.9824 | 7970.5 | -11.6067 | 1.1262 | -21.4969 | -0.00219 | -8.0981 | -8.7335 | -8.7335 | -8.6021 | -8.9738 | -9.9114 | -9.9114 | -9.9116 | -9.9116
113 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47090 | 0.7 | 358.37 | -8.2831 | 92.2373 | 8376.1 | -11.793 | 1.1262 | -21.4507 | -0.06303 | -8.3461 | -8.584 |  | -8.5967 | -8.8296 | -9.7673 |  | -9.7673 | -9.7673 | 0.13685
114 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47091 | 0.7 | 356.512 | -8.1842 | 91.7591 | 8318.9 | -11.6946 | 1.1263 | -21.4474 | -0.05445 | -8.2386 | -8.4496 | -8.4496 | -8.5914 | -8.7005 | -9.6382 | -9.6382 | -9.638 | -9.638 | -9.7723
115 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47092 | 0.7 | 343.092 | -8.685 | 88.305 | 8000.4 | -12.1932 | 1.1262 | -21.5414 | -0.006675 | -8.6917 | -8.8659 |  | -8.5861 | -9.1222 | -10.0598 |  | -10.0601 | -10.0601
116 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47093 | 0.7 | 362.132 | -8.7818 | 93.2056 | 8457.9 | -12.2894 | 1.1263 | -21.4518 | -0.0753 | -8.8571 | -8.9688 |  | -8.5807 | -9.2304 | -10.1681 |  | -10.1685 | -10.1685 | 0.1917 | -9.78
117 | 2 | WWW-j1 | Standard | 47094 | 0.7 | 359.392 | -8.384 | 92.5003 | 8393.8 | -11.8935 | 1.1263 | -21.4891 | -0.065685 | -8.4497 | -8.5912 | -8.5912 | -8.5754 | -8.8581 | -9.7958 | -9.7958 | -9.7958 | -9.7958 | -10.0081 | -9.8902 | -0.11021
Comment:
[19 empty] | given value | VSMOW | 0
[19 empty] | given value | SLAP | -55.5
[19 empty] | given value | GISP | -24.8
|  |  | soll | Standard: |  | soll | Scaling: |  | soll | Qualitycontrol:
|  |  | www-j1 |  |  | BGP-j1 |  |  | RWB-j1
|  |  | x | y |  | x | y |  | x | y
|  |  | 0 | -9.78 |  | 0 | -24.46 |  | 0 | 7.8 |  | 0 | -24.46 | 7.8
|  |  | 118 | -9.78 |  | 118 | -24.46 |  | 118 | 7.8 |  | 7 | -24.46 | 7.8